ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

2. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ (ID) ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (MIC)

Αντιδραστήρια

- Ταυτοποίηση (ID)

  - Να διατίθενται πλάκες ID για κοινά αερόβια στελέχη Gram αρνητικά και κοινά αερόβια στελέχη Gram θετικά.

  - Να μην απαιτείται η προσθήκη συμπληρωματικών αντιδραστηρίων για τη διενέργεια των ταυτοποιήσεων, καθώς και η χρήση ψυγείου.

Προτείνουμε η προδιαγραφή αυτή να τροποποιηθεί  ως εξής «Να μην απαιτείται η προσθήκη συμπληρωματικών αντιδραστηρίων για τη διενέργεια των ταυτοποιήσεων ή αν αυτό απαιτείται να γίνεται αυτόματα από τον αναλυτή. Να μην απαιτείται η χρήση ψυγείου»

Οι συμβατικές πλάκες ταυτοποίησης που χρησιμοποιούν τα συνήθη βιοχημικά υποστρώματα  απαιτούν την προσθήκη κάποιων αντιδραστηρίων  τα οποία όμως προστίθενται αυτόματα από τον αναλυτή χωρίς καμία ενασχόληση από τον χρήστη.

3. Να διατίθενται μεγάλος αριθμός υποστρωμάτων και μεγάλο εύρος ταυτοποιούμενων μικροβίων.

4. Οι πλάκες ID να φέρουν ατομικό γραμμωτό αριθμό (Barcode)

Προτείνουμε η προδιαγραφή αυτή να μετατραπεί  ως εξής «Οι πλάκες ID να φέρουν ή να δέχονται  ατομικό γραμμωτό αριθμό (Barcode) για την συσχέτιση τους με το δείγμα του ασθενή.»   Με την τροποποίηση αυτή επιτρέπεται η χρήση του barcode να είναι οποιασδήποτε μορφής, αφού κάθε αναλυτής έχει διαφορετικό σύστημα Barcode με το ίδιο όμως αποτέλεσμα, την διευκόλυνση του χρήστη.

5.Να είναι ασφαλείς για το χρήστη και το περιβάλλον.

- Αντιβιόγραμμα (MIC)

  - Να διατίθενται πλάκες για αντιβιόγραμμα με τη μεθολογία της MIC (Minimum Inhibitory Concentration) για κοινά αερόβια στελέχη Gram αρνητικά και κοινά αερόβια στελέχη Gram θετικά.

  - Να μην απαιτείται η προσθήκη συμπληρωματικών αντιδραστηρίων για τη διενέργεια των αντιβιογραμμάτων, καθώς και η χρήση ψυγείου.

  - Η κάθε πλάκα MIC να περιέχει αντιβιοτικά με μεγάλο αριθμό αραιώσεων.

Προτείνουμε η προδιαγραφή αυτή να τροποποιηθεί  ως εξής « Οι πλάκες MIC να περιέχουν  αντιβιοτικά με μεγάλο αριθμό αραιώσεων είτε να περιέχουν περισσότερα αντιβιοτικά    λιγότερων αραιώσεων.  Να αναφερθεί ο ακριβής αριθμός αντιβιοτικών και αραιώσεων ανά πλάκα για αξιολόγηση»  Με την τροποποίηση αυτή επιτρέπεται στην κάθε εταιρεία  να προσφέρει όλες τις διαθέσιμες  πλάκες αντιβιογράμματος προς αξιολόγηση αφού  σε κάποιες περιπτώσεις το εργαστήριο χρειάζεται λιγότερα αντιβιοτικά και περισσότερες αραιώσεις ενώ  σε κάποιες άλλες χρειάζεται περισσότερα αντιβιοτικά και λιγότερες αραιώσεις ανά αντιβιοτικό.

4.Οι πλάκες MIC να φέρουν γραμμωτό αριθμό (Barcode)

Προτείνουμε η προδιαγραφή αυτή να τροποποιηθεί  ως εξής «Οι πλάκες MIC να φέρουν ή να δέχονται  ατομικό γραμμωτό αριθμό (Barcode) για την συσχέτιση τους με το δείγμα του ασθενή»   Με την τροποποίηση αυτή επιτρέπεται η χρήση του barcode να είναι οποιασδήποτε μορφής, αφού κάθε αναλυτής έχει διαφορετικό σύστημα Barcode με το ίδιο όμως αποτέλεσμα, την διευκόλυνση του χρήστη.

5.Να είναι ασφαλείς για τον χρήστη και το περιβάλλον.

Θα εκτιμηθούν και θα πρέπει να αναφερθούν τυχόν επιπλέον δυνατότητες εκτέλεσης (ταυτοποίηση-αντιβιόγραμμα)  όπως μυκήτων και αναεροβίων μικροβίων.

Απαράβατος όρος να διατίθενται όλα τα ζητούμενα αντιδραστήρια.

Εξασφάλιση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό δίκτυο εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (EQC).

Θα εκτιμηθούν κατά την κρίση του εργαστηρίου πλεονεκτήματα που δεν περιλαμβάνονται στις παρούσες προδιαγραφές.

Αριθμός πλακών: 25.000/ ΕΤΟΣ

Σε σχέση με τις ζητούμενες πλάκες προτείνουμε να γίνει συγκεκριμένος ο αριθμός των πλακών που θα χρειαστείτε ως προς τα gram (-) και gram (+) μικρόβια καθώς

επίσης να γίνει σαφές ότι μπορούν να προσφερθούν  τόσο οι χωριστές πλάκες ταυτοποίησης και αντιβιογράμματος  όσο και οι πλάκες που κάνουν την ταυτοποίηση και το αντιβιόγραμμα μαζί, με στόχο  την καλύτερη ανάπτυξη του ανταγωνισμού αφού άλλες εταιρείες διαθέτουν πλάκες για την ταυτοποίηση και αντιβιόγραμμα μαζί και άλλες χωριστά.