- ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’

- ΥΠΟΨΗ : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 Ιουλίου 2026

| ΘΕΜΑ:« | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ : 0601-05850» |
| --- | --- |

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με τη παρούσα και σε συνέχεια της ανωτέρω δημοσίευσης, η οποία αφορά την ανοιχτή διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού για την αιμοδοσία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι καταθέτουμε συνημμένα στην παρούσα επιστολή τις ακόλουθες παρατηρήσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ  0601-05850      Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας 2011

Κ.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ

144.  Κλειστό σύστημα ασκών διπλού φίλτρου φίλτρου και σύστημα διπλού φίλτρου με

συνοδούς ασκούς για την αποκυττάρωση μιας μονάδας πλάσματος με

methylene blue και την  αποβολή του χρωμογόνου στο τέλος της διαδικασίας

Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω είδους , θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχουν και άλλες σύγχρονες μέθοδοι αδρανοποίησης παραγώγων αίματος  (πλάσμα και αιμοπετάλια) , που χρησιμοποιούνται στην ευρωπαική και διεθνή αγορά και είναι εξίσου αποτελεσματικές .

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει νέα τεχνολογία που χρησιμοποιεί δραστική ουσία (ριβοφλαβίνη) μη τοξική που δεν απαιτείται η αφαίρεσή της από το τελικό προϊόν και αδρανοποιεί παθογόνα όπως ιούς και βακτήρια καθώς επίσης και επιτυγχάνει αδρανοποίηση στα λευκά αιμοσφαίρια. Το προιόν αυτο έχει CE Mark και υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφίας η οποία τεκμηριώνει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι με τη συγκεκριμένη μέθοδο(της οποίας η δραστική ουσία είναι μη τοξική και δεν απαιτείται η αφαίρεση της από τα παράγωγα) ,

το τελικό προιόν μετάγγισης, πλάσμα ή αιμοπετάλια, είναι διαθέσιμο προς χρήση σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αδρανοποίησή του . (λιγότερο από 3 ώρες).

Με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφίζεται μια συγκεκριμένη μέθοδος και έτσι αποκλείονται οι άλλες μέθοδοι. Η πρόταση που θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε επί των τεχνικών προδιαγραφών είναι να τροποποιήθουν οι προδιαγραφές έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και των άλλων συστημάτων που λειτουργούν στην Ευρώπη και παγκοσμίως  . Με την τροποποίηση των ανωτέρω προδιαγραφών θα δοθεί η δυνατότητα στο τμήμα Αιμοδοσίας  να αξιολογήσει όλες τις τεχνολογίες αδρανοποίησης και να επιλέξει την πιο αποτελεσματική,  ασφαλή για τους ασθενείς και συμφέρουσα οικονομικά για το Νοσοκομείο σας.

Η πρότασή μας είναι η ακόλουθη :

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΣΕΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ  ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ,  ΠΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ,  ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

1.Πλήρες σετ επεξεργασίας αιμοπεταλίων ,από συνένωση (pool) μεμονωμένων ασκών αιμοληψίας

(PRP       ή Buffy Coat ), ή από   διαδικασία  αφαίρεσης, σε συσκευασία ασφαλείας, πιστοποιημένο με

CE Mark  για την     παραγωγή    αδρανοποιημένων από παθογόνα ,θεραπευτικών μονάδων μετάγγισης

2. Πλήρες σετ ασκών, επεξεργασίας πλάσματος απο ασκούς αιμοληψίας ή από αφαίρεση,

σε  συσκευασία ασφαλείας, πιστοποιημένο με CE Mark  για την παραγωγή  αδρανοποιημένων

από παθογόνα ,θεραπευτικών μονάδων μετάγγισης.

- Το σύστημα να επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή αδρανοποίηση τυχόν παθογόνων και λευκών αιμοσφαιρίων στα παράγωγα (πλάσμα και αιμοπετάλια) με τη χρήση δραστικών ουσιών μη τοξικών και φωτοχημικής επεξεργασίας.

- Η επεξεργασία να μην επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργικότητα των επεξεργασμένων προϊόντων  σε σχέση με τα μη επεξεργασμένα.

- Τα αναλώσιμα σετ να φέρουν CE Mark.

- Να διαθέτει πιστοποίηση που να επιτρέπει στην τεχνολογία αδρανοποίησης να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική του ελέγχου για τον ιό CMV.

- Να κατατεθούν μελέτες που να αποδεικνύουν ότι:

1.Η εφαρμογή της προσφερόμενης τεχνολογίας αδρανοποίησης εξασφαλίζει την

μέγιστη       αποτελεσματικότητα στην αδρανοποίηση παθογόνων , ιών και υπολοιπόμενων

λευκοκυττάρων .

2.Εξασφαλίζει την πλήρη λειτουργικότητα των αδρανοποιημένων παραγώγων

3. Τα παράγωγα είναι  έτοιμα προς χρήση  στο συντομότερο δυνατό χρόνο με τη λιγότερο

επιπλέον επεξεργασία.(π.χ. να μην  απαιτείται η αφαίρεση της δραστικής ουσίας από τα

προς μετάγγιση αδρανοποιημένα παράγωγα) .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Η συσκευή ακτινοβόλησης (illuminator) να παρέχει ακτίνες φάσματος UV για την αποφυγή των επιπτώσεων της γ-ακτινοβολίας.

- Να διαθέτει κωδικοποιητή (Bar code) για την αυτόματη ανάγνωση των ασκών.

- Να διαθέτει εξειδικευμένο πρόγραμμα καταγραφής και διαχείρισης στοιχείων των επεξεργασμένων παραγώγων.

- Να αποτελείται από διπλή σειρά λαμπτήρων και να υπάρχει δυνατότητα ανακίνησης των προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

- Να είναι εύκολο στη χρήση και στο καθαρισμό του.

- Nα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αδρανοποίηση τόσο ασκών αιμοπεταλίων όσο και ασκών πλάσματος.

- Ο χρόνος επεξεργασίας των παραγώγων να είναι όσο το δυνατό μικρότερος.

- Nα διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό για τη καταγραφή και αποθήκευση μεγάλου αριθμού διαδικασιών αδρανοποίησης .

- Να διαθέτει δικλείδα ασφαλείας, μέσω κατάλληλου λογισμικού, που να μην επιτρέπει τη διπλή ακτινοβόληση του ίδιου παραγώγου.

- Να διαθέτει CE Mark ως σύστημα αδρανοποίησης παθογόνων και να κατατεθεί.

- Να παρέχεται πλήρης τεχνική κάλυψη από εξειδικευμένο προσωπικό

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Μετά τιμής,

Όλγα Λάρδα