## Φύλλο1
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ
1 | Καθετήρας ERCP μονού αυλού μιας χρήσης, με θηκάρι από ημιδιαφανές Teflon υψηλής προωθητικότητας διαμέτρου 5.5fr, μήκους 200cm, με ενσωματωμένο-αφαιρούμενο μεταλλικό στειλεό 100cm, έντονα ακτινοσκιερό πλαστικό ή μεταλλικό άκρο, βαθμονομημένες ενδείξεις ανά 5cm στο τμήμα καθετηριασμού, με τρεις μαύρους δακτυλίους στο άκρο εύρους 3mm και δυνατότητα να δέχεται οδηγό σύρμα 0.018", 0.021", 0.025", 0.035" ανάλογα με τον τύπο. Να διατίθεται με άκρο ευθύ ή κεκαμμένο σε τύπους: standard, tapered, short taper, long taper, ultra taper, ball tip, long metal cannula, προοδευτικά κωνικό 5-4-3 και να διαθέτει χρωματικό κωδικό (color connection) ώστε να παρέχει άμεση αναγνώριση συμβατών συρμάτινων οδηγών και εξαρτημάτων. | ΝΑΙ
2 | Καθετήρας ERCP διπλού αυλού μιας χρήσης, με θηκάρι από ημιδιαφανές Teflon υψηλής προωθητικότητας διαμέτρου 6fr για οδηγό σύρμα 0.035", μήκους 200cm, με ενσωματωμένο-αφαιρούμενο μεταλλικό στειλεό 100cm, έντονα ακτινοσκιερό ευθύ ή κεκαμμένο προοδευτικά λεπτυνόμενο στρογγυλεμένο άκρο ειδικού σχεδιασμού dometip για ατραυματικό καθετηριασμό και αποφυγή οιδημάτων, με βαθμονομημένες ενδείξεις ανά 5cm στο τμήμα καθετηριασμού για επιβεβαίωση βάθους και τρεις μαύρους δακτυλίους στο άκρο εύρους 3mm. Να διαθέτει χρωματικό κωδικό (color connection) ώστε να παρέχει άμεση αναγνώριση συμβατών συρμάτινων οδηγών και εξαρτημάτων | ΝΑΙ
3 | Οδηγό σύρμα δύσκολων εφαρμογών διαμέτρου 0.021", 0.025" ή 0.035", μήκους 480cm, με πυρήνα από ενιαίο μεταλλικό έλασμα νιτινόλης-nitinol και εξωτερική επικάλυψη ptfe, ηλεκτρικά μονωμένο, με επικάλυψη από υδρόφιλο πολυμερές aqua coat hydrophilic tip έκτασης 5 ή 25cm στο άκρο (κατ΄ επιλογήν), με ειδικές πλάγιες ρίγες εναλλασσόμενου χρώματος, βαθμονομημένες ενδείξεις ανά 5cm στο τμήμα καθετηριασμού και επιπλέον αριθμητικές ενδείξεις ορατές στην ενδοσκοπική εικόνα ανά 1cm σε απόσταση 25cm από το άκρο του για πιστοποίηση βάθους και ακριβή μέτρηση των στενώσεων. Να διατίθεται με ευθύ ή κεκαμμένο έντονα ακτινοσκιερό άκρο, πλαστική λαβή χειρισμού-περιστροφής pin vise handle και χρωματικό κωδικό ώστε να παρέχει άμεση αναγνώριση συμβατών εξαρτημάτων. | ΝΑΙ
4 | Οδηγό σύρμα υδρόφιλο και βαθμονομημένο δύσκολων εφαρμογών κατά την ERCP, διαμέτρου 0,025” και 0,035΄΄, μήκους 450cm, με έντονα ακτινοσκιερό ευθύ άκρο από πλατίνα έκτασης 4m, ιδιαίτερα ατραυματικό, με υψηλή διεισδυτικότητα – προωθητικότητα σε δύσκολες στενώσεις λόγω της κατασκευής του άκρου του spring coil extra flexible tip. | ΝΑΙ
| Να είναι ηλεκτρικά μονωμένο, να διαθέτει ευρύ πυρήνα μεγάλης διαμέτρου από ΝΙΤΙNOL kink resistant με εξωτερική επικάλυψη PTFE για βέλτιστη προωθητικότητα και να φέρει υδρόφιλη επικάλυψη έκτασης 25cm στο τμήμα καθετηριασμού με ενσωματωμένη αρίθμηση ανά εκατοστό ευκρινώς ορατή στην ενδοσκοπική εικόνα για επιβεβαίωση βάθους. | ΝΑΙ
5 | Οδηγά σύρματα χοληφόρων ηλεκτρικά μονωμένα με πυρήνα από ενιαίο μεταλλικό έλασμα νιτινόλης επικαλυμμένο με στρώμα (PTFE) και endoglide για την ομαλή και ασφαλή προώθησή του .Το σύρμα να διαθέτει δύο ατραυματικά άκρα Tungsten για βέλτιστη ακτινοσκιερότητα , έκτασης 5cm το ένα με υδρόφιλη επικάλυψη ‘’GLIDEX’’ και ακτινοσκιερούς δείκτες στα 10cm και 15cm για ακριβή μέτρηση μήκους και 10cm το άλλο με υδρόφιλη επικάλυψη ‘’HYDROPASS’’, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του άκρου ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της στένωσης. Να διαθέτει ειδικές πλάγιες ρίγες, εναλλασσόμενου χρώματος και με διαφορετικό χρώμα σε κάθε πλευρά. Μήκος 450cm και 260cm, standard ή αυξημένης σκληρότητας, διαμέτρου 0,035. Τα άκρα να διατίθενται, των 5 cm ευθέα ενώ των 10 cm ευθέα ή γωνιωμένα (στα γωνιωμένα να συμπεριλαμβάνεται και ο περιστροφέας τους) | ΝΑΙ
6 | Οδηγό σύρμα νιτινόλης .035” για ενδοσκοπική χρήση με την κλασσική τεχνική και με την τεχνική ταχείας ανταλλαγής (Rapid exchange). H άκρη του σύρματος να αποτελείται από 10cm ατραυματικό άκρο “TUNGSTEN” για βέλτιστη ακτινοσκιερότητα, με υδρόφιλη επικάλυψη “HΥDROPASS” για καλύτερη προσπέλαση σε δύσκολες στενώσεις. Το σώμα να είναι ηλεκτρικά μονωμένο ώστε να παραμένει στην θέση του κατά την διάρκεια της σφιγκτηροτομής, και να διαθέτει επικάλυψη “ENDOGLIDE” για ομαλή και ελεγχόμενη προώθηση. Επίσης να διαθέτει κίτρινες και μαύρες ρίγες για ευκολότερο ενδοσκοπικό έλεγχο θέσης. Να διατίθεται σε μήκη 260cm,450cm και άκρο ευθύ ή γωνιωμένο με κανονική ή αυξημένη σκληρότητα. Στα γωνιωμένα σύρματα να περιλαμβάνεται και συσκευή περιστροφής. | ΝΑΙ
7 | Συρμάτινος οδηγός που διαθέτει κυρίως σώμα από νιτινόλη με διάμετρο καθετήρα 0.035, ο οποίος καταλήγει σε τελικό άκρο διαμέτρου 0.025. Φέρει μαύρη επικάλυψη στα πρώτα 5εκ και στη συνέχεια πράσινη επικάλυψη 2εκ που λειτουργεί σαν δείκτης. Διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη 7εκ radifocus και διατίθεται σε μήκος 4500mm. Είναι συμβατό με ειδική συσκευή εναλλαγής αναλωσίμων τύπου V | ΝΑΙ
8 | Σφιγκτηροτόμος τριπλού αυλού, ο οποίος διαθέτει μερικώς επικαλυμμένο σύρμα με πολυμερές PFA. Διατίθεται σε διάμετρο 4 και 4.5Fr, έχει σύρμα κοπής 30mm και άκρο 7mm. Είναι συμβατό με ειδική συσκευή εναλλαγής αναλωσίμων τύπου V. | ΝΑΙ
9 | Σφιγκτηροτόμος τριπλού αυλού, με θηκάρι από ημιδιαφανές Teflon υψηλής προωθητικότητας διαμέτρου 7fr, μήκους 200cm, με προκεκαμμένο ακτινοσκιερό άκρο 5fr ειδικού σχεδιασμού με προοδευτικά λεπτυνόμενο στρογγυλεμένο άκρο dometip για ατραυματικό καθετηριασμό και αποφυγή οιδημάτων, προεξέχον τμήμα 5mm, και χορδή τομής μονόκλωνη ή πολύκλωνη, μήκους 20, 25 ή 30mm, δεχόμενος οδηγό σύρμα 0.035". | ΝΑΙ
| Να διατίθεται με ενσωματωμένη βαθμονομημένη λαβή χειρισμού τύπου three-ring, βαθμονομημένες ενδείξεις ανά 5cm στο τμήμα καθετηριασμού και έγχρωμους δακτυλίους χρώματος πράσινου-μαύρου-μπλε στο θηκάρι για πιστοποίηση της σωστής τοποθέτησης της χορδής τομής κατά την σφιγκτηροτομή. Να διαθέτει χρωματικό κωδικό (color connection), για άμεση αναγνώριση συμβατών συρμάτινων οδηγών και ενσωματωμένο προκυρτωμένο στειλεό που επηρεάζει την μνήμη του πλαστικού άκρου για βέλτιστο προσανατολισμό της χορδής τομής κατά την σφιγκτηροτομή | ΝΑΙ
10 | Σφιγκτηροτόμοι τριπλού αυλού περιστρεφόμενου άκρου προκεκαμμένοι με χρωματικούς δείκτες στα 5, 10, 15 & 20mm (για μέτρηση σφιγκτηροτομής) και στα 5, 10, 15 cm (για μέτρηση μήκους), κατάλληλοι για Billroth II, συμβατό με την τεχνική ταχείας ανταλλαγής ανοιχτού καναλιού-τύπου Rx. Μονόκλωνο σύρμα κοπής 20 και 30mm. Να διαθέτει φρένο στη λαβή για την διατήρηση της κάμψης. Να διαθέτει ιδιαίτερα ατραυματικό άκρο μήκους 5mm με κοινό κανάλι σκιαγραφικού και σύρματος. Να διατίθεται με άκρο διαμέτρου 4,9 Fr – 4,4 Fr και 3,9 Fr (κατάλληλο για χρήση με οδηγό σύρμα 0,018΄΄ ,0,025΄΄ και 0,035΄΄). Να διατίθεται με ενσωματωμένο προκυρτωμένο στυλεό που επηρεάζει την μνήμη του πλαστικού άκρου για σωστό προσανατολισμό της χορδής τομής κατά την σφιγκτηροτομή | ΝΑΙ
11 | Σφιγκτηροτόμος τριπλού αυλού περιστρεφόμενου άκρου προκεκαμμένος με χρωματικούς δείκτες στα 5, 10, 15 & 20mm (για μέτρηση σφιγκτηροτομής) και στα 5, 10, 15 cm (για μέτρηση μήκους), κατάλληλος και για Billroth II. Να διαθέτει μονόκλωνο σύρμα κοπής 20 και 30mm.Να διαθέτει φρένο στη λαβή για διατήρηση κάμψης. Να διαθέτει ιδιαίτερα ατραυματικό άκρο μήκους 5mm με κοινό κανάλι σκιαγραφικού και σύρματος. Να διατίθεται με άκρο διαμέτρου 4,9 Fr – 4,4 Fr και 3,9 Fr (κατάλληλο για χρήση με οδηγό σύρμα 0,018΄΄ , 0,025΄΄ και 0,035΄΄). Να διατίθεται με ενσωματωμένο προκυρτωμένο στυλεό που επηρεάζει την μνήμη του πλαστικού άκρου για σωστό προσανατολισμό της χορδής τομής κατά την σφιγκτηροτομή | ΝΑΙ
12 | Σφιγκτηροτόμοι τριπλού αυλού κατασκευασμένοι με μονόκλωνο σύρμα. Καθετήρας 7Fr – 5,5Fr, σύρμα κοπής 20 και 30mm με προεξέχον άκρο 5 και 20mm. Το άκρο να διαθέτει χρωματικούς δείκτες (5, 10, 15, 20mm) και ο σφιγκτηροτόμος να διαθέτει 0,020΄΄ αυλό για έγχυση και 0,035΄΄ αυλό για το οδηγό σύρμα. Να διατίθεται με ενσωματωμένο προκυρτωμένο στυλεό που επηρεάζει την μνήμη του πλαστικού άκρου για σωστό προσανατολισμό της χορδής τομής κατά την σφιγκτηροτομή | ΝΑΙ
13 | Βελονοτόμος needle-knife τριπλού αυλού, με θηκάρι από ημιδιαφανές Teflon υψηλής προωθητικότητας διαμέτρου 7fr, μήκους 200cm, με προκεκαμμένο κωνικό ακτινοσκιερό άκρο 5fr δεχόμενος οδηγό σύρμα 0.035". Να διαθέτει ενσωματωμένη εργονομική βαθμονομημένη λαβή χειρισμού three-ring, μηχανισμό κλειδώματος για ρυθμιζόμενη έκταση της βελόνας κατά 4mm, χρωματικό κωδικό (color connection) για άμεση αναγνώριση συμβατών συρμάτινων οδηγών και εξαρτημάτων και ενσωματωμένο προκυρτωμένο στειλεό που επηρεάζει την μνήμη του πλαστικού άκρου για βέλτιστο προσανατολισμό της χορδής τομής κατά την σφιγκτηροτομή | ΝΑΙ
14 | Σφιγκτηροτόμος τριπλού αυλού τύπου “βελόνας” – μαχαιριδίου με καθετήρα 7 Fr που καταλήγει σε 5,5 Fr και άκρο 5Fr. Το άκρο του να φέρει ειδικούς χρωματικούς δείκτες (5,10,15,20 mm) και έναν ακτινοσκιερό δείκτη. Να είναι συμβατό και με την τεχνική ταχείας ανταλλαγής ανοιχτού καναλιού-τύπου Rx | ΝΑΙ
15 | Σφιγκτηροτόμος με προτοποθετημένο οδηγό σύρμα, για ενδοσκοπικό καθετηριασμό, προσπέλαση δύσκολων στενώσεων κατά την ERCP και για σφιγκτηροτομή, αποτελούμενο από: | ΝΑΙ
| • Σφιγκτηροτόμο διαμέτρου 5.5, 6 ή 7fr με προκεκαμμένο ακτινοσκιερό άκρο ειδικού σχεδιασμού με προοδευτικά λεπτυνόμενο στρογγυλεμένο άκρο Dometip για ατραυματικό καθετηριασμό και αποφυγή οιδημάτων, διαμέτρου 4, 4.5 ή 5fr αντίστοιχα, μήκους 200cm, με μονόκλωνη χορδή τομής 25mm, διαβαθμισμένη εργονομική λαβή τύπου three-ring, ενσωματωμένη θύρα έγχυσης σκιαγραφικού (injection port) και ειδικό προσαρμογέα-αντάπτορα tuohy-borst ώστε να είναι δυνατή η έγχυση σκιαγραφικού ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η πρόσβαση του οδηγού σύρματος στον πόρο, | ΝΑΙ
| • προτοποθετημένο οδηγό σύρμα διαμέτρου 0.021", 0.025" ή 0.035", μήκους 480cm ηλεκτρικά μονωμένο, με ακτινοσκιερό ατραυματικό εύκαμπτο άκρο spring coil tip extra flexible, υδρόφιλη επικάλυψη Aqua Coat Ηydrophilic Tip έκτασης 5cm και επιφάνεια με ειδικές ρίγες εναλλασσόμενου χρώματος για βέλτιστη ενδοσκοπική απεικόνιση της θέσης και της κίνησής του, | ΝΑΙ
| • προμετρημένη σύριγγα έγχυσης 5cc. | ΝΑΙ
16 | Σφιγκτηροτόμος διπλού αυλού τύπου BILLROTH II, με θηκάρι από ημιδιαφανές Teflon υψηλής προωθητικότητας διαμέτρου 6fr, μήκους 200cm, με προκεκαμμένο ακτινοσκιερό κωνικό άκρο 5fr, και χορδή τομής πολύκλωνη μήκους 20mm, δεχόμενος οδηγό σύρμα 0.035". Να διατίθεται με ενσωματωμένη βαθμονομημένη λαβή χειρισμού τύπου three-ring, βαθμονομημένες ενδείξεις ανά 5cm στο τμήμα καθετηριασμού και έγχρωμους δακτυλίους στο θηκάρι για πιστοποίηση της σωστής τοποθέτησης της χορδής τομής κατά την σφιγκτηροτομή. Να διαθέτει χρωματικό κωδικό (color connection), για άμεση αναγνώριση συμβατών συρμάτινων οδηγών και ενσωματωμένο προκυρτωμένο στειλεό που επηρεάζει την μνήμη του πλαστικού άκρου για σωστό προσανατολισμό της χορδής τομής κατά την σφιγκτηροτομή. | ΝΑΙ
17 | Καθετήρας-μπαλόνι αφαίρεσης χολολίθων τριπλού αυλού πολλαπλού μεγέθους σε μία συσκευή, διαμέτρου 7fr, μήκους 200cm, με κωνικό άκρο 5fr, δεχόμενος οδηγό σύρμα 0.035" και με δυνατότητα έγχυσης επάνω ή κάτω από το μπαλόνι. Φέρων καθετήρας ακτινοσκιερός σε όλο το μήκος του, με ακτινοσκιερούς δακτυλίους από πλατίνα στα άκρα του μπαλονιού για ακτινοσκοπική απεικόνιση της θέσης του και μαύρο ακτινοσκιερό δακτύλιο εύρους 1cm που προηγείται του μπαλονιού κατά 2cm, επιτρέποντας ενδοσκοπική παρακολούθηση της προσέγγισης του μπαλονιού στο φύμα. | ΝΑΙ
18 | Μπαλόνι ιδιαίτερα ανθεκτικό, σχήματος oval-τετράγωνου από φυσικό ελαστικό latex, πολλαπλού μεγέθους, με δυνατότητα διάτασης σε 8.5-12-15mm (τριών σταδίων διαστολής) ή 12-15-18-20mm (τεσσάρων σταδίων διαστολής) ανάλογα με την ποσότητα του αέρα που εμφυσείται. Να φέρει χρωματικό κωδικό (color connection) για άμεση αναγνώριση συμβατών συρμάτινων οδηγών και εξαρτημάτων και να διατίθεται σε ειδική ακτινοπροστατευτική συσκευασία με προμετρημένη σύριγγα 5cc και στρόφιγγα συνδεδεμένη στη θύρα διαστολής του μπαλονιού. | ΝΑΙ
19 | Καθετήρας μπαλόνι για ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων τριπλού αυλού τετράγωνου σχεδιασμού, με καθετήρα 7 Fr που καταλήγει σε 6 Fr, κατασκευασμένο από ανθεκτικό latex, αυξανόμενης διαμέτρου 9-12mm, 12-15mm και 15-18mm. Με δυνατότητα επιλογής έγχυσης σκιαγραφικού πάνω και κάτω από το μπαλόνι, να είναι συμβατό και με την τεχνική ταχείας ανταλλαγής ανοιχτού καναλιού-τύπου Rx. Να διαθέτει μια διαβαθμισμένη σύριγγα διπλής ένδειξης του μεγέθους και ακτινοσκιερό δείκτη θέσης του μπαλονιού | ΝΑΙ
20 | Καθετήρας-καλάθι μονού αυλού μιας χρήσης, για ενδοσκοπική αφαίρεση χολολίθων και ξένων σωμάτων με θηκάρι από ημιδιαφανές teflon υψηλής προωθητικότητας διαμέτρου 7fr, μήκους 230cm, με ακτινοσκιερό-ατραυματικό άκρο τύπου ¨σφαίρα¨ και ενσωματωμένη εργονομική λαβή χειρισμού με θύρα έγχυσης σκιαγραφικού. Το καλάθι να είναι εξαγωνικού σχήματος, αποτελούμενο από 4 μαλακά σύρματα τύπου multifilament memory-πολλαπλών νηματίων για βέλτιστη μνήμη-επαναφορά στο αρχικό του σχήμα και να διατίθεται στα ακόλουθα μεγέθη: 1.5Χ3.5cm, 2X4cm, 2.5X5cm, 3X6cm. | ΝΑΙ
| Να είναι συμβατό με μηχανικό λιθοτρίπτη Soehendra. | ΝΑΙ
21 | Καθετήρας-Περιστρεφόμενο Καλάθι οκτώ συρμάτων MEMORY BASKET-EIGHT WIRE μιας χρήσης, για ενδοσκοπική σύλληψη και αφαίρεση χολολίθων, πολυπόδων και ξένων σωμάτων, με θηκάρι από ημιδιαφανές Teflon διαμέτρου 5 ή 7fr, μήκους 240cm και ενσωματωμένη περιστρεφόμενη πλαστική λαβή χειρισμού PIN-VISE handle, με ενσωματωμένη θύρα έγχυσης σκιαγραφικού (injection port), για καλύτερη ακτινοσκοπική απεικόνιση. | ΝΑΙ
| Το καλάθι είναι να είναι ελικοειδές, να διαθέτει ατραυματικό-ακτινοσκιερό άκρο τύπου "σφαίρα" και είναι κατασκευασμένο από 8 σκληρά σύρματα memory-multifilament πολλαπλών νηματίων για καλύτερη μνήμη-επαναφορά στο αρχικό του σχήμα, με διάμετρο καλαθιού 2 ή 3cm και μήκος 4 ή 6cm (2Χ4 και 3Χ6CM αντίστοιχα). | ΝΑΙ
22 | Σύστημα καλάθι αφαίρεσης χολολίθων ειδικού τραπεζοειδούς σχήματος που παρέχει τη δυνατότητα μετατροπής του σε λιθοτρίπτη μέσω ειδικού μηχανισμού, ο οποίος προσαρμόζεται εύκολα χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνσή του καθετήρα από τον ασθενή. Να διαθέτει ειδικό άκρο ώστε να είναι δυνατή η απελευθέρωση του καλαθιού σε περίπτωση αποτυχίας της λιθοτριψίας. Να διατίθεται σε διαμέτρους 1,5-2,0-2,5 και 3,0 cm και μήκη αντίστοιχα 3-4-5 και 6 cm. Να είναι συμβατό με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-τύπου Rx. | ΝΑΙ
23 | Σετ άμεσης τοποθέτησης προσυναρμολογημένης ενδοπρόσθεσης χοληδόχου πόρου, απελευθέρωσης ενός σταδίου και αποτελούμενο από: | ΝΑΙ
| • Ομοκεντρικό σετ εισαγωγής τηλεσκοπικού τύπου (οδηγό καθετήρα και προωθητή) διαμέτρου 7.0, 8.5, 10.0 ή 11.5fr, μήκους 205cm, με χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με τη διάμετρο. Ο οδηγός καθετήρας να φέρει ειδική επικάλυψη προλίπανσης, 4 ενσωματωμένους μεταλλικούς ακτινοσκιερούς δείκτες (4 radiopaque bands on guiding catheter) ανά 5cm στο τμήμα καθετηριασμού για αυξημένη ακτινοσκοπική απεικόνιση και κωνικό άκρο (tapered guiding catheter) για διαστολή της στένωσης. Να δέχεται οδηγό σύρμα 0.035" | ΝΑΙ
| • ενδοπρόσθεση ακτινοσκιερή σε όλο το μήκος της από ακτινοσκιερό πολυαιθυλένιο μακράς διάρκειας παραμονής με ευθέα άκρα και κεντρική ανατομική 12δακτυλική γωνίωση, διαμέτρου 7, 8.5, 10.0 ή 11.5fr, ωφέλιμου μήκους 5, 7, 9, 12 και 15cm, με 2 πτερύγια (off-set flaps, τύπου Αmsterdam) ή με πολλαπλά πτερύγια (τύπου Soehendra-Tannenmaum) για αποφυγή μετανάστευσης, ειδική προλίπανση για εύκολη προσπέλαση στενώσεων, πολλαπλές παροχετευτικές οπές για αποφυγή απόφραξης και κωνικό άκρο για εύκολο καθετηριασμό. | ΝΑΙ
| • προστατευτικό κάλυμμα τοποθέτησης της ενδοπρόσθεσης στο κανάλι εργασίας, από teflon, | ΝΑΙ
24 | Προσυναρμολογημένο σύστημα ενδοπροσθέσεων χοληδόχου πόρου, τύπου Αmsterdam. Ο καθετήρας να διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη στο άκρο του και να διατίθεται σε ποικιλία μεγεθών, μήκη (5,7,10,12 και 15cm) και διάμετροι (7-8,5-10-11,5Fr). Το σύστημα να διαθέτει προστατευτικό εξάρτημα για την εισαγωγή της ενδοπρόθεσης και να έχει τη δυνατότητα απόσυρσης-μετακίνησης, μέσω ενσωματωμένου ράμματος ασφαλείας (μεταξύ ενδοπρόθεσης και καθετήρα), πριν την τελική απελευθέρωση της ενδοπρόθεσης | ΝΑΙ
25 | Πλαστική ενδοπρόσθεση χοληφόρων από ειδικό πολυμερές που να παρέχει την μέγιστη δυνατή παροχέτευση, μακρά παραμονή και βέλτιστη ακτινοσκιερότητα. Να διατίθεται σε ποικιλία τύπων: ευθύ (τύπου Αmsterdam), κεντρικής κλίσης και pigtail. Ο καθετήρας τύπου Amsterdam και κεντρικής κλίσης να διατίθεται σε μήκη 5,7,9,12,15,18cm και διαμέτρους 7-8,5-10Fr. Ο καθετήρας τύπου pigtail να διατίθεται σε μήκη 3.5,5,7,10,12,15,18cm και διαμέτρους 7-10Fr. | ΝΑΙ
26 | Μεταλλική ενδοπρόσθεση χοληφόρων με πλήρη διπλή επικάλυψη σιλικόνης εσωτερικά και εξωτερικά, αυτοδιατεινόμενη, με υψηλή ακτινική δύναμη, ιδιαίτερα εύκαμπτη ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα σε δύσκολες ανατομίες, πυκνού πλέγματος NITINOL με πυρήνα από πλατίνα (platinum core) για βέλτιστη ακτινοσκιερότητα σε όλο το μήκος της, με διαπλατυσμένα ατραυματικά άκρα ειδικού σχεδιασμού (looped ends) με πολλαπλές κορώνες, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος διάτρησης. Να διαθέτει τέσσερις ακτινοσκιερούς δείκτες σε κάθε άκρο για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό, διάμετρο κυρίως σώματος 8 ή 10mm, διάμετρο διαπλατυσμένων άκρων 9 ή 11mm ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος της μετανάστευσης και να διατίθεται σε μήκη των 4, 6 ή 8cm, με δυνατότητα μετακίνησης/αφαίρεσης μετά την τοποθέτηση μέσω ενσωματωμένου loop στο εγγύς άκρο. | ΝΑΙ
| Να είναι προτοποθετημένη σε εύχρηστο σετ εισαγωγής με φέροντα καθετήρα ενισχυμένου εσωτερικού πλέγματος Flexor Kink-resistant διαμέτρου 10fr, καθοδηγούμενο πάνω από οδηγό σύρμα 0.035΄΄, με ενσωματωμένη εργονομική λαβή τύπου ''πιστόλι'' με ένδειξη ασφαλείας point of no return, που επιτρέπει την απόλυτα ελεγχόμενη και ακριβή τοποθέτηση, ενώ παρέχει την δυνατότητα σύλληψης και επανατοποθέτησης της ενδοπρόσθεσης αν αυτό κριθεί αναγκαίο σε βαθμό 87%. | ΝΑΙ
27 | Μεταλλική ενδοπρόσθεση χοληφόρων με μερική διπλή επικάλυψη σιλικόνης εσωτερικά και εξωτερικά, αυτοδιατεινόμενη, με υψηλή ακτινική δύναμη, ιδιαίτερα εύκαμπτη ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα σε δύσκολες ανατομίες, πυκνού πλέγματος NITINOL με πυρήνα από πλατίνα (platinum core) για βέλτιστη ακτινοσκιερότητα σε όλο το μήκος της, με διαπλατυσμένα ατραυματικά άκρα ειδικού σχεδιασμού (looped ends) με πολλαπλές κορώνες, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος διάτρησης. Να διαθέτει τέσσερις ακτινοσκιερούς δείκτες σε κάθε άκρο για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό, διάμετρο κυρίως σώματος 8 ή 10mm, διάμετρο διαπλατυσμένων άκρων 9 ή 11mm ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος της μετανάστευσης και να διατίθεται σε μήκη των 4, 6 ή 8cm, με δυνατότητα μετακίνησης/αφαίρεσης μετά την τοποθέτηση μέσω ενσωματωμένου loop στο εγγύς άκρο. | ΝΑΙ
| Να είναι προτοποθετημένη σε εύχρηστο σετ εισαγωγής με φέροντα καθετήρα ενισχυμένου εσωτερικού πλέγματος Flexor Kink-resistant διαμέτρου 10fr, καθοδηγούμενο πάνω από οδηγό σύρμα 0.035΄΄, με ενσωματωμένη εργονομική λαβή τύπου ''πιστόλι'' με ένδειξη ασφαλείας point of no return, που επιτρέπει την απόλυτα ελεγχόμενη και ακριβή τοποθέτηση, ενώ παρέχει την δυνατότητα σύλληψης και επανατοποθέτησης της ενδοπρόσθεσης αν αυτό κριθεί αναγκαίο σε βαθμό 87%. | ΝΑΙ
28 | Μεταλλική ενδοπρόσθεση χοληφόρων ακάλυπτη, αυτοδιατεινόμενη, με υψηλή ακτινική δύναμη, ιδιαίτερα εύκαμπτη ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα σε δύσκολες ανατομίες, πυκνού πλέγματος NITINOL με πυρήνα από πλατίνα (platinum core) για βέλτιστη ακτινοσκιερότητα σε όλο το μήκος της, με διαπλατυσμένα ατραυματικά άκρα ειδικού σχεδιασμού (looped ends) με πολλαπλές κορώνες, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος διάτρησης. Να διαθέτει τέσσερις ακτινοσκιερούς δείκτες σε κάθε άκρο για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό, διάμετρο κυρίως σώματος 8 ή 10mm, διάμετρο διαπλατυσμένων άκρων 9 ή 11mm ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος της μετανάστευσης και να διατίθεται σε μήκη των 4, 6, 8 ή 10cm, με δυνατότητα μετακίνησης/αφαίρεσης μετά την τοποθέτηση μέσω ενσωματωμένου loop στο εγγύς άκρο. | ΝΑΙ
| Να είναι προτοποθετημένη σε εύχρηστο σετ εισαγωγής με φέροντα καθετήρα ενισχυμένου εσωτερικού πλέγματος Flexor Kink-resistant διαμέτρου 10fr, καθοδηγούμενο πάνω από οδηγό σύρμα 0.035΄΄, με ενσωματωμένη εργονομική λαβή τύπου ''πιστόλι'' με ένδειξη ασφαλείας point of no return, που επιτρέπει την απόλυτα ελεγχόμενη και ακριβή τοποθέτηση, ενώ παρέχει την δυνατότητα σύλληψης και επανατοποθέτησης της ενδοπρόσθεσης αν αυτό κριθεί αναγκαίο σε βαθμό 87%. | ΝΑΙ
29 | Ενδοπρόσθεση χοληφόρων, πλέγματος νιτινόλης με πυρήνα Πλατίνας και σχεδιασμού κλειστών κυψελών, συμβατό με την τεχνική ανοιχτού καναλιού ταχείας ανταλλαγής-τύπου Rx. Να διαθέτει ατραυματικά στρογγυλευμένα άκρα με αυξημένη διάμετρο κατά 24% το άπω και 16% το εγγύς σε σχέση με το σώμα της ενδοπρόθεσης, χωρίς επικάλυψη, προφορτωμένο σε 8Fr καθετήρα απελευθέρωσης κατάλληλο και για τεχνική ταχείας ανταλλαγής με ένδειξη ασφαλείας στην λαβή που επιτρέπει την εύκολη και ακριβή τοποθέτησή του διαμέσω ενδοσκοπίου, με δυνατότητα μερικής απόσυρσης και επανατοποθέτησης του έως 80%. Να διατίθεται σε μήκη 4,6,8,10,12cm και διαμέτρους 8 και 10mm. Μήκος καθετήρα 194cm. Το σύστημα απελευθέρωσης να είναι συμβατό με κανάλι ενδοσκοπίου 3.2mm. Να είναι συμβατή με MRI | ΝΑΙ
30 | Ενδοπρόσθεση χοληφόρων, πλέγματος νιτινόλης με πυρήνα πλατίνας και σχεδιασμό κλειστών κυψελών, να διαθέτει ατραυματικά στρογγυλευμένα άκρα και αυξημένη διάμετρο κατά 24% το άπω και 16% το εγγύς σε σχέση με το σώμα της ενδοπρόθεσης, μερικώς επικαλυμμένο, προφορτωμένο σε 8.5Fr καθετήρα απελευθέρωσης, τύπου Unistep plus, συμβατό με την τεχνική ταχείας ανταλλαγής ανοιχτού καναλιού-τύπου Rx.Να διαθέτει ένδειξη ασφαλείας στην λαβή που επιτρέπει την τοποθέτηση του διαμέσω ενδοσκοπίου με δυνατότητα μερικής απόσυρσης και επανατοποθέτησης του έως 80%.Να διατίθεται με ενσωματωμένο βρόχο αφαίρεσης/μετακίνησης στο εγγύς άκρο της ενδοπρόσθεσης το οποίο να είναι μέρος του πλέγματος και όχι συνθετικό νήμα. Η επικάλυψη να είναι από πολυμερές υλικό Permalume υψηλής ανθεκτικότητας στην χολή για μακρά διατήρηση της βατότητας. Να διατίθεται σε μεγέθη 6,8,10,12cm και διάμετρο 8mm ή 4,6,8,10,12cm και διάμετρο10mm.Μήκος καθετήρα 194cm. Το σύστημα απελευθέρωσης να είναι συμβατό με κανάλι ενδοσκοπίου 3.2mm και με MRI | ΝΑΙ
31 | Ενδοπρόσθεση χοληφόρων, πλέγματος νιτινόλης με πυρήνα Πλατίνας και σχεδιασμού κλειστών κυψελών, με ατραυματικά στρογγυλευμένα άκρα με αυξημένη διάμετρο κατά 24% το άπω και 16% το εγγύς σε σχέση με το σώμα της ενδοπρόθεσης, πλήρως επικαλυμμένο, προφορτωμένο σε 8.5Fr καθετήρα απελευθέρωσης, τύπου Unistep plus, συμβατό και με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-τύπου Rx. Με ένδειξη ασφαλείας στην λαβή που επιτρέπει την τοποθέτηση του διαμέσω ενδοσκοπίου με δυνατότητα μερικής απόσυρσης και επανατοποθέτησης του έως 80% Να διατίθεται με ενσωματωμένο βρόχο αφαίρεσης/μετακίνησης στο εγγύς άκρο της ενδοπρόσθεσης το οποίο να είναι μέρος του πλέγματος και όχι συνθετικό νήμα. Η επικάλυψη να είναι από ειδικό πολυμερές υλικό Permalume υψηλής ανθεκτικότητας στην χολή για μακρά διατήρηση της βατότητας. Να διατίθεται σε μεγέθη 6,8,10,12cm και διάμετρο 8mm ή 4, 6,8,10,12cm και διάμετρο 10mm. Μήκος καθετήρα 194cm. Το σύστημα απελευθέρωσης να είναι συμβατό με κανάλι ενδοσκοπίου 3.2mm. Να είναι εγκεκριμένο για κακοήθεις και καλοήθεις στενώσεις με αφαίρεση μετά από ένα έτος | ΝΑΙ
32 | Καθετήρας-μπαλόνι διαστολής χοληδόχου πόρου low profile διπλού αυλού μιας χρήσης, υψηλής πίεσης (έως 12atm), μέσω ενδοσκοπίου, μιας χρήσης, προωθούμενος επί οδηγού σύρματος 0.035'', με φέροντα καθετήρα διαμέτρου 6.8fr, μήκους 190cm με κωνικό ατραυματικό άκρο, ακτινοσκιερά σημεία χρυσού στα άκρα του μπαλονιού για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό και εγγύς ανοικτό κανάλι οδηγού σύρματος ώστε να είναι κατάλληλος για την τεχνική ERCP της "ταχείας ανταλλαγής". Ο καθετήρας να είναι κατασκευής multi-port ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία διαστολή και αποπλήρωση του μπαλονιού καθώς και η ακριβής τοποθέτηση του στην διαστελόμενη περιοχή, ενώ το μπαλόνι τύπου low-profile να είναι κατασκευασμένο από nylon και να διαθέτει υψηλή ακτινική δύναμη και αντοχή διασφαλίζοντας την βέλτιστη και ομοιόμορφη διαστολή της πάσχουσας περιοχής. Mπαλόνι μήκους 3 ή 4cm με διάμετρο 4,6,8, ή 10mm (κατ΄ επιλογήν). | ΝΑΙ
33 | Διαστολέας κηρίο χοληδόχου και παγκρεατικού πόρου SOΕHENDRA/COTTON μιας χρήσης, από ακτινοσκιερό Teflon υψηλής προωθητικότητας για χρήση μέσω ενδοσκοπίου, διαμέτρου 6, 7, 8,5, 9, 10 και 11.5fr, μήκους 200cm, με κωνικό ατραυματικό ακτινοσκιερό άκρο, προοδευτικά λεπτυνόμενο μήκους 3 ή 4cm (tapered tip). Na διαθέτει ενσωματωμένο-αφαιρούμενο στειλεό μήκους 100cm για υψηλή προωθητικότητα και ενσωματωμένο μεταλλικό ακτινοσκιερό δακτύλιο στο άκρο για αυξημένη ακτινοσκοπική απεικόνιση. Να δέχεται οδηγό σύρμα 0,025’’ και 0.035" (wire guide/injection port) και να διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία του ενός τεμαχίου. | ΝΑΙ
34 | Μπαλόνι διαστολής χοληδόχου πόρου, προωθούμενο επί οδηγού σύρματος υψηλής πίεσης (12atm) μήκους 2 και 4cm, διαμέτρων 4,6,8,10 mm.To μπαλόνι να φέρει δύο ακτινοσκιερούς δείκτες και να διαθέτει εγγύς ανοικτό κανάλι οδηγού σύρματος, συμβατό με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-τύπου Rx. O καθετήρας να είναι διαμέτρου 5.8Fr. | ΝΑΙ
35 | Κυτταρολογική Ψήκτρα (Βούρτσα) χοληφόρων διπλού αυλού μιας χρήσης, με φέροντα καθετήρα από ημιδιαφανές teflon υψηλής προωθητικότητας, διαμέτρου 6 ή 8fr, μήκους 200cm, καθοδηγούμενη πάνω από οδηγό σύρμα 0,021 ή 0.035". O φέρων καθετήρας να διαθέτει δύο αυλούς ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του δείγματος κατά την έξοδο της βούρτσας από το ενδοσκόπιο και να διευκολύνεται η προώθηση του μέσω του συρμάτινου οδηγού, καθώς και ενσωματωμένο ακτινοσκιερό δακτύλιο (radiopaque marker) στο άκρο για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό. | ΝΑΙ
| Να διαθέτει ενσωματωμένη περιστρεφόμενη λαβή χειρισμού, βαθμονομημένες χρωματικές ενδείξεις ανά 5cm στο τμήμα καθετηριασμού του εξαρτήματος ώστε να να πιστοποιείται το βάθος του καθετηριασμού και ατραυματικό εύκαμπτο οδηγό ακτινοσκιερό άκρο flexible filiform tip μήκους 1.5cm. | ΝΑΙ
| Η Βούρτσα να είναι κατασκευασμένη από nylon με σκληρά τριχίδια ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόξεση του βλεννογόνου, με διάμετρο 3mm και μήκος 2.5cm. | ΝΑΙ
36 | Κυτταρολογική βούρτσα χοληφόρων 3mm διπλού αυλού, για χρήση με οδηγό σύρμα και με χρωματικές διαβαθμίσεις, να διαθέτουν εγγύς ανοικτό κανάλι οδηγού σύρματος, συμβατό με την τεχνική ταχείας ανταλλαγής ανοιχτού καναλιού-τύπου Rx. | ΝΑΙ
37 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ STENT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 10FR "One Step Introducer System" αποτελούμενο από καθετήρα εισαγωγής και προωθητή. Να διαθέτει ακτινοσκιερό δείκτη στο άπω άκρο του καθετήρα εισαγωγής και πλευρικό συνδετικό που επιτρέπει την στερέωση του οδηγού σύρματος και επίσης την έγχυση σκιαγραφικού με το οδηγό σύρμα στην θέση του. | ΝΑΙ
38 | ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΙΘΩΝ ΑΥΞΑΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟ τριπλού αυλού. σε αυξανόμενη διάμετρο μπαλονιού 11.5-14-16mm, από Latex, με καθετήρα διαμέτρου 7Fr, συμβατό με 0,035’’ οδηγό σύρμα. | ΝΑΙ
39 | ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ STENTS ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ σε διάμετρο 10Fr και μήκος 7cm, από πολυαιθυλένιο. Επικαλυμμένα με βάριο σε όλο το μήκος τους για άριστη ακτινοσκιερότητα. Το σύστημα διαθέτει ειδικό προστατευτικό εξάρτημα για την εισαγωγή του stent. | ΝΑΙ
40 | ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ STENTS ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ . σε διάμετρο 10Fr και μήκος 9cm, από πολυαιθυλένιο. Επικαλυμμένα με βάριο σε όλο το μήκος τους για άριστη ακτινοσκιερότητα. Το σύστημα διαθέτει ειδικό προστατευτικό εξάρτημα για την εισαγωγή του stent | ΝΑΙ
41 | ΣΦΙΚΤΗΡΟΤΟΜΟΙ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 30MM 3LUMEN με μερικώς επικαλυμμένο μονωμένο σύρμα κοπής μήκους 30mm. Με προκυρτωμένο, κωνικό, short nose 6mm και τελικό άκρο διαμέτρου 1,5 - 2mm, με διαβαθμίσεις. Διάμετρος καθετήρα: 7Fr και μήκος 195cm. Συμβατοί με 0,035'' οδηγό σύρμα. | ΝΑΙ
42 | ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΙΘΩΝ Basket αφαίρεσης λίθων μιας χρήσης, με 4 σύρματα από Stainless Steel. Διαθέτει εργονομική λαβή με ικανότητα περιστροφής, με διάμετρο ανοίγματος basket 60mm. Ο καθετήρας διατίθεται σε διάμετρο 2,2mm και μήκος 210cm. | ΝΑΙ
43 | ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ERCP από Nitinol, κανονικής σκληρότητας διαμέτρου 0,035'' και 450cm, με εύκαμπτο άκρο: ευθύ μήκους 5cm. Έχουν υδρόφιλη επικάλυψη σε μήκος 40cm. Με ρίγες εναλλασσόμενου χρώματος, μονωμένα ώστε να επιτρέπεται η σφιγκτηροτομή με το οδηγό σύρμα στην θέση του. | ΝΑΙ
| ΥΛΙΚΑ NON ERCP | ΝΑΙ
44 | Οδηγό Σύρμα SAVARY GILLIARD πολλαπλών χρήσεων, αυξημένης σκληρότητας από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel 304) διαμέτρου 0.038", μήκους 200, 250 ή 360cm, με προοδευτικά εύκαμπτο ευθύ ατραυματικό άκρο τύπου ελαία μήκους 7cm, διαμέτρου 1.8mm, εξωτερική διαγράμμιση ανά 20cm για σωστή εκτίμηση βάθους και προστατευτικό ελαστικό πώμα στο εγγύς άκρο. | ΝΑΙ
45 | Καθετήρας-βελόνα ενδοσκοπικής έγχυσης, σκληροθεραπείας/αιμόστασης και ενδοσκοπικής σήμανσης γαστροσκοπίου/κολονοσκοπίου VARICES TWO-PART COLONOSCOPE INJECTION NEEDLE 23G - 240CM μιας χρήσης, με μηχανισμό κλειδώματος, ενσωματωμένη εργονομική λαβή χειρισμού, διαφανή εξωτερικό καθετήρα και λευκό εσωτερικό ομοαξονικό καθετήρα για επιβεβαίωση της προώθησης της βελόνας . | ΝΑΙ
| Nα διαθέτει φέροντα καθετήρα από ημιδιαφανές Τeflon PTFE υψηλής προωθητικότητας εξωτερικής διαμέτρου 7fr (2.3mm) και εσωτερικού αυλού έγχυσης 4fr για υψηλή ροή έγχυσης, μεγάλου μήκους 220 - 240cm, με ενισχυμένο τελικό άκρο ώστε να μην τσακίζει με μηχανισμό κλειδώματος μέσω ενσωματωμένου στη λαβή μεταλλικού χειροκοχλία-σταθεροποιητή, ώστε η βελόνα να εξέρχεται από τον καθετήρα ελεγχόμενα κατά 4mm και να κλειδώνει στη θέση της για ασφάλή έγχυση και προστασία του ενδοσκοπίου (adjustable accurate needle tip extension 4mm). | ΝΑΙ
| Nα διαθέτει εύχρηστη εργονομική λαβή χειρισμού τύπου LUER-SLIP HANDLE δακτυλίου αντίχειρα για χειρισμό με ένα χέρι, υποδοχή ασφαλείας Luer Lock για έγχυση από το πίσω μέρος της, και να φέρει μαύρο δακτύλιο εύρους 1cm στο άκρο του καθετήρα, ώστε να διευκολύνει την απεικόνιση της βελόνας κατά την υποβλεννογόνια έγχυση. | ΝΑΙ
| Βελόνα τύπου λόγχης με λοξοτομημένο άκρο - beveled tip για ατραυματική διείσδυση, διαμέτρου 23gage (0,7mm), ανθεκτική στην παραμόρφωση. | ΝΑΙ
| Να διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία του ενός τεμαχίου και απαιτεί ελάχιστο εύρος καναλιού 2.8mm (minimum accesory channel 2.8mm). | ΝΑΙ
46 | Βελόνες σκληροθεραπείας μιας χρήσεως 23 και 25 G, με δυνατότητα επιλογής του καθετήρα (διαφανές ή σκιερό) και διαμέτρου 1,8 ή 2,3 mm. Να διαθέτουν ειδικό μηχανισμό κλειδώματος της βελόνας και αστεροειδή σχεδιασμό για χρήση σε δύσκολες ανατομίες. Μήκος έκτασης βελόνας 4mm, 6mm, μήκος καθετήρα 200cm και 240cm. Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό προστασίας κατά την εισαγωγή της βελόνας στο ενδοσκόπιο για την αποφυγή βλαβών στο κανάλι εργασίας. | ΝΑΙ
47 | Σετ ενδοσκοπικής απολίνωσης κιρσών οισοφάγου και εσωτερικών αιμορροίδων ευρείας οράσεως MULTI BAND LIGATOR πολλαπλών προτοποθετημένων δακτυλίων (4, 6 ή 10) από φυσικό ελαστικό καουτσούκμε ειδικό στρόγγυλο σχεδιασμό και μικρή εσωτερική διάμετρο για απόλυτη εφαρμογή στους κιρσούς, κατάλληλη για πολλαπλές απολινώσεις με μια εισαγωγή του ενδοσκοπίου. Να είναι συμβατό με όλα τα ενδοσκόπια εξωτερικής διαμέτρου από 8.6 έως και 14mm και μήκους εργασίας από 122 έως και 190cm, να διαθέτει καθετήρα μεταφοράς με άγκιστρα, περιστροφική λαβή δύο κατευθύνσεων για απόλυτα ελεγχόμενη απελευθέρωση των δακτυλίων με ειδικό αυλό για εγχύσεις, μεταλλικό αντάπτορα-εγχυτή και διαφανή κύλινδρο ευρείας οράσεως από μαλακή σιλικόνη για προστασία του ενδοσκοπίου, με προτοποθετημένους δακτυλίους εκ των οποίων ο προτελευταίος να διαφέρει χρώματος ώστε να προειδοποιεί. Να συνοδεύεται από επιστημονικές κλινικές μελέτες σε βάθος 15ετίας. | ΝΑΙ
48 | Σετ ενδοσκοπικής περίδεσης κιρσών οισοφάγου μονού ράμματος, πολλαπλών δακτυλίων (7) από υποαλλεργικό υλικό πολυισοπρενίου, με ειδικό τετράγωνο σχεδιασμό για απόλυτη εφαρμογή στον κιρσό μετά την απελευθέρωσή του. Το σύστημα των δακτυλίων να διαθέτει άκρο σιλικόνης για την προστασία του ενδοσκοπίου και προειδοποιητικό προτελευταίο δακτύλιο γκρι χρώματος.Να διαθέτει λαβή με χαρακτηριστικό ήχο κατά την απελευθέρωση του εκάστοτε δακτυλίου, καθώς και υποδοχή καθετήρα πλύσης. Να είναι συμβατό με ενδοσκόπια διαμέτρου 8,5-11,5mm. Να μην περιέχει latex | ΝΑΙ
49 | Συσκευή ενδοσκοπικής αιμόστασης/σήμανσης με προφορτωμένο clip μεγάλου ανοίγματος 16mm, αποτελούμενο από: | ΝΑΙ
| -εύκαμπτο φέροντα καθετήρα με επικάλυψη Teflon υψηλής προωθητικότητας, διαμέτρου 7fr, μήκους 230cm, κατάλληλο για χρήση με γαστροσκόπιο και κολονοσκόπιο, ειδικής κατασκευής ελικοειδούς πηνίου (flexible spring coil catheter without outer sheath) ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ανταπόκριση του clip στους εξωτερικούς χειρισμούς - torqueability 1:1 | ΝΑΙ
| -προφορτωμένο πλήρως περιστρεφόμενο αιμοστατικό ακτινοσκιερό clip δύο σκελών με μεγάλο ρυθμιζόμενο άνοιγμα 16mm, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι με ευρείες εσωτερικές ενισχυτικές σιαγώνες νιτινόλης ώστε να διασφαλίζεται το πολύ ισχυρό κλείσιμο και άνοιγμα (closing strength 400 grams / opening strength 800 grams), η βέλτιστη σταθερότητα κατά την χρήση και η παραμονή του clip για μεγάλο διάστημα μετά την αρχική τοποθέτηση (superior retention rate - σε ποσοστό παραμονής 65% έως και 4 εβδομάδες μετά την αρχική τοποθέτηση, το οποίο να τεκμηριώνεται απο επιστημονικές κλινικές μελέτες) | ΝΑΙ
| -clip με ατραυματικά οδοντωτά άκρα για βέλτιστη σύλληψη ιστού χωρίς να «γλιστράει», | ΝΑΙ
| -ενσωματωμένη περιστρεφόμενη εργονομική λαβή χειρισμού ασφαλείας για εύκολο και ακριβή χειρισμό με ένα χέρι, μέσω της οποίας το clip περιστρέφεται πλήρως αναλογικά κατά 360 μοίρες και επιπλέον ανοιγοκλείνει τουλάχιστον 5 φορές πριν την τελική απελευθέρωση, | ΝΑΙ
| -να διαθέτει ένδειξη προφυλακτικής χρήσης μετά από πολυπεκτομή (post polypectomy bleed management) και να είναι κατάλληλο για καθήλωση καθετήρων σίτισης και μεταλλικών ενδοπροσθέσεων | ΝΑΙ
| -να είναι ασφαλές για χρήση σε μαγνητική τομογραφία με στατικό μαγνητικό πεδίο μικρότερο ή ίσο με 3 Tesla | ΝΑΙ
50 | Προφορτωμένα περιστρεφόμενα αιμοστατικά κλιπ μιας χρήσεως για την αντιμετώπιση γαστρεντερολογικών αιμορραγιών. Να είναι φορτωμένα σε καθετήρα μήκους 155 cm ή και 235 cm κατά περίπτωση (γαστροσκόπιο, κολονοσκόπιο). Να διαθέτουν άνοιγμα σιαγώνων 11mm, μήκος 5.1mm και να περιστρέφονται (1:1) από τον χρήστη ή τον βοηθό του με ειδικό στροφείο πλησίον της λαβής χειρισμού και προς τις 2 κατευθύνσεις. Να έχουν δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος έως και πέντε φορές πριν από την τελική απελευθέρωσή τους και να είναι συμβατά με κανάλι εργασίας 2,8mm. να διαθέτει λαβή με χαρακτηριστικό ήχο επιβεβαίωσης κατά την απελευθέρωση. Να είναι συμβατά με μαγνητικό τομογράφο, να έχουν ένδειξη προφυλακτικής χρήσης μετά από πολυπεκτομή, ενδοσκοπικού μαρκαρίσματος, διατρήσεων < 2cm και καθήλωση καθετήρων σίτισης. Να αποδεικνύεται η αξιοπιστία τους με κλινικές μελέτες | ΝΑΙ
51 | Καθετήρας-Βρόγχος πολυποδεκτομής OVAL / HEXAGONAL / DUCK BILL (CRESCENT) μιας χρήσης, μονοπολικός, με φέροντα καθετήρα από ημιδιαφανές Τeflon υψηλής προωθητικότητας, διαμέτρου 7fr, μήκους 240cm, με ενσωματωμένη βαθμονομημένη πλαστική λαβή ενός χεριού three-ring. | ΝΑΙ
| Ο βρόγχος να είναι κατασκευασμένος από πλεκτό σύρμα Memory-Μultifilament με προσθήκη νιτινόλης για βέλτιστη μνήμη-επαναφορά στο αρχικό του σχήμα κατά τον περιβρογχισμό και καλύτερη αίσθηση κατά την κοπή του πολύποδα. Να προσφέρεται στα ακόλουθα μεγέθη και σχήματα: | ΝΑΙ
| • διάμετρος βρόγχου 10mm x μήκος 1.5cm Micro Mini Oval | ΝΑΙ
| • διάμετρος βρόγχου 15mm x μήκος 3.0cm Mini Oval | ΝΑΙ
| • διάμετρος βρόγχου 25mm x μήκος 5.5cm Standard Oval | ΝΑΙ
| • διάμετρος βρόγχου 30mm x μήκος 6.0cm Jumbo Oval | ΝΑΙ
| • διάμετρος 25mm x μήκος 5.5cm Oval - Needle Tip (με ακίδα για επίπεδες βλάβες) | ΝΑΙ
| • διάμετρος βρόγχου 15mm x μήκος 2.5cm Mini Hexagonal | ΝΑΙ
| • διάμετρος βρόγχου 30mm x μήκος 4.5cm Standard Hexagonal | ΝΑΙ
| • διάμετρος βρόγχου 25mm Duck Bill (Crescent) | ΝΑΙ
| Να διατίθεται προσυναρμολογημένος και αποστειρωμένος έτοιμος για χρήση σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία του ενός τεμαχίου και απαιτεί ελάχιστο εύρος καναλιού 2.8mm. | ΝΑΙ
52 | Βρόχοι πολυπεκτομής μιας χρήσεως με δυνατότητα περιστροφής (1:1) κατά 360° βάση μηχανισμού περιστροφής απώτερα της χειρολαβής και ειδικό σχεδιασμό αστεροειδoύς σχήματος για χρήση σε δύσκολες ανατομίες. Να διατίθενται σε 13 και 20 mm με συνολικό μήκος 195cm και θηκάρι 2,4 mm. Εγκεκριμένοι και για «ψυχρή» πολυπεκτομή | ΝΑΙ
53 | Βρόχοι πολυπεκτομής μιας χρήσεως με πλεκτό σύρμα και ειδικά διαβαθμισμένη εργονομική λαβή. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη 13, 27 και 30 mm - σχήματος oval και Crescent, με πλεκτό standard σύρμα και σύρμα αυξημένης σκληρότητας. Μήκος καθετήρα 240cm και θηκάρι 2,4 mm. Εγκεκριμένοι και για «ψυχρή» πολυπεκτομή | ΝΑΙ
54 | Συσκευή ενδοσκοπικής αιμόστασης HEMOSPRAYμιας χρήσης, για άμεσο έλεγχο σε οξείες-διάχυτες αιμορραγίες της ανώτερης γαστρεντερικής οδού (μη προερχόμενες από κιρσούς). Na διαθέτει δοχείο ψεκασμού με 50 γραμμάρια κοκκιώδους υποαλλεργικής αιμοστατικής πούδρας από μεταβολικά αδρανές και μη τοξικό υλικό που δεν απορροφάται από το σώμα, ενσωματωμένη εργονομική λαβή χειρισμού τύπου «πιστόλι» με φιαλίδιο διοξειδίου του άνθρακα CO2 16g για τον ψεκασμό της πούδρας στην πηγή της αιμορραγίας. | ΝΑΙ
| Να περιλαμβάνει επίσης, περιστρεφόμενο κουμπί ενεργοποίησης του φυσιγγίου διοξειδίου του άνθρακα, βαλβίδα ασφαλείας, κουμπί τύπου σκανδάλης για την εφαρμογή της σκόνης καθώς και δύο ενδοσκοπικούς καθετήρες ψεκασμού-spray από ημιδιαφανές Teflon διαμέτρου 7 ή 10fr (συμβατούς με κανάλι εργασίας ενδοσκοπίου 2.8 ή 3.7mm αντίστοιχα), μήκους 220cm. | ΝΑΙ
| Να διατίθεται προσυναρμολογημένη και έτοιμη για χρήση σε αποστειρωμένη προστατευτική ατομική συσκευασία | ΝΑΙ
55 | Διπολικοί Καθετήρες ηλεκτροοαιμόστασης-ηλεκτρόδιο με άκρο από χρυσό τύπου spiral συμβατοί με όλες τις διαθερμίες. Οι καθετήρες να έχουν επικάλυψη hemoglide, να διατίθενται σε 7 και 10 Fr και να διαθέτουν και αυλό πλύσης. Να διατίθενται σε μήκη 210cm, 300cm και 350cm. – | ΝΑΙ
56 | Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης-τρίποδας κολονοσκοπίου με ατραυματικά άκρα για αφαίρεση πολυπόδων και ξένων σωμάτων, μιας χρήσης. Να διαθέτει φέροντα καθετήρα από ημιδιαφανές Teflon διαμέτρου 5.5fr, μήκους 240cm και ενσωματωμένη εργονομική λαβή χειρισμού three-ring (τριών δακτύλων). Να είναι συμβατή με κανάλι εργασίας 2.0mm και να διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία του ενός τεμαχίου | ΝΑΙ
57 | Λαβίδα ενδοσκοπικής βιοψίας και αφαίρεσης ξένων σωμάτων γαστροσκοπίου/κολονοσκοπίου τύπου CAPTURA FORCEPS με ή χωρίς ακίδα, μιας χρήσης, με φέροντα καθετήρα υψηλής ευκαμψίας και αντοχής με επικάλυψη teflon για εύκολη δίοδο και προστασία του καναλιού εργασίας του ενδοσκοπίου, μήκους 160 ή 230cm, με σικύα-cup από χειρουργικό ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας διαμέτρου 2.4mm και κανονικές ή οδοντωτές ΟVAL αιωρούμενες σιαγώνες με δυνατότητα λήψης μεγάλου ιστοτεμαχιδίου και ισχυρό κλείσιμο. | ΝΑΙ
| Διαθέτει παράθυρο προσκόλλησης των ιστοτεμαχιδίων και ενσωματωμένη εύχρηστη εργονομική λαβή χειρισμού τριών δακτύλων, σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία του ενος τεμαχίου και είναι συμβατή με όλους τους τύπους ενδοσκοπίων με κανάλι εργασίας ενδοσκοπίου 2.8mm | ΝΑΙ
58 | Λαβίδες βιοψίας μιας χρήσεως με επικαλυμμένο θηκάρι για μείωση τριβών, με ακίδα (βελόνη) ή χωρίς. Να διαθέτουν προειδοποιητικούς δείκτες θέσης και οδοντωτή σιαγώνα με διπλό παράθυρο για λήψη μεγάλου ιστοτεμαχιδίου. Ο καθετήρας να διατίθεται σε μήκη 160 και 240cm τα οποία να προσδιορίζονται από διαφορετικό χρώμα. Η εξωτερική διάμετρος των σιαγώνων να δύναται να είναι 2,2mm (standard capacity), 2,4mm (large capacity), 2,8mm (jumbo) και 1,8mm (gastropediatric). Το απαιτούμενο κανάλι εργασίας να είναι τουλάχιστον 2,8mm (standard, large capacity), 3,2mm (jumbo) και 2,0mm (pediatric). Να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι | ΝΑΙ
59 | Πλήρες σετ ενδοσκοπικής γαστροστομίας τύπου έλξεως-PULL PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY SYSTEM 20 ή 24FR για αρχική τοποθέτηση, συνδυασμένης διαδερμικής-ενδοσκοπικής τοποθέτησης με παράλληλο ενδοσκοπικό έλεγχο, με μη ενδοσκοπική αφαίρεση σωλήνα, για την παροχή εντερικής σίτισης σε ασθενείς που χρήζουν διατροφικής υποστήριξης, αποτελούμενο από: | ΝΑΙ
| • Σωλήνα σίτισης από διάφανη ατραυματική σιλικόνη υψηλής ποιότητας και αντοχής, εξωτερικής διαμέτρου 20 ή 24Fr, με μεγάλη εσωτερική διάμετρο (4.47 -5.5mm αντίστοιχα) για υψηλή ροή, αφαιρούμενο εξωτερικά-μη ενδοσκοπικά με χρήση της τεχνικής έλξεως (PULL) χωρίς την χρήση-εισαγωγή ενδοσκοπίου. Φέρει αποσπώμενη κεφαλή σίτισης δύο οδών τύπου "Y" για σίτιση και χορήγηση φαρμάκων, ενδείξεις βάθους ανά 2cm, προοδευτικά κωνικό το ενα άκρο με ενσωματωμένη περιέλιξη σύρματος ιδιαίτερα ανθεκτικού στην έλξη και ακτινοσκιερό πεπλατυσμένο σε σχήμα τουλίπας το άλλο άκρο για βέλτιστη συγκράτηση στο τοίχωμα του στομάχου. | ΝΑΙ
| Να διαθέτει ενσωματωμένο σφιγκτήρα-clip (tube clamp) ώστε να αποφεύγεται η παλίνδρομη ροή κατά την σίτιση, σήμανση Χ στο σημείο κοπής του καθετήρα και ανατομικό πέλμα σιλικόνης για την καθήλωση του σωλήνα στο δέρμα με ειδικό σχεδιασμό για αποφυγή ερεθισμών και κατακλίσεων | ΝΑΙ
| • Κυρτωμένο σύρμα εισαγωγής τύπου LOOPED INSERTION WIRE μήκους 150cm, από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη Teflon και ιδιαίτερη αντοχή στην έλξη | ΝΑΙ
| • Βρόγχο σύλληψης COLD SNARE (μη θερμαινόμενο) με θηκάρι από Teflon υψηλής προωθητικότητας και εύχρηστη λαβή χειρισμού ενός χεριού 3-Ring. | ΝΑΙ
| • Κάλυμμα έκθεσης χειρουργικού πεδίου | ΝΑΙ
| • Σωληνίσκο με βελόνα εισαγωγής Seldinger, Νυστέρι, Γάζες, Ψαλίδι, Σύριγγα 6cc, 5 επιθέματα γάζας, καμπυλωτές αιμοστατικές λαβίδες, υδατοδιαλυτό λιπαντικό | ΝΑΙ
| • Προσαρμοστές του σωλήνα σίτισης μονού και διπλού αυλού (universal adapter, bolus adapter) | ΝΑΙ
| • Εξαρτήματα ασφάλισης-στερέωσης του σωλήνα σίτισης (που δεν απαιτούν ραφές στο δέρμα), ώστε να αποφευχθεί μελλοντική μετακίνησή του. | ΝΑΙ
| Να διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία με αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και οδηγιών συντήρησης και σωστής λειτουργίας του καθετήρα σίτισης (ο σωλήνας σίτισης να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό και εσωτερική διάμετρο ώστε να είναι συμβατός με εισαγωγή γαστρο-νηστιδικού σωλήνα PEG-JEJUNAL | ΝΑΙ
60 | Σετ γαστροστομίας 20 ή 24Fr για ενδοσκοπική τοποθέτηση με την μέθοδο pull ή push. Το σετ να περιλαμβάνει σωλήνα γαστροστομίας από ημιδιαφανή σιλικόνη, δύο διαφορετικά συστήματα εξωτερικής στήριξης, συνδετικό Υ για την εισαγωγή τροφής και σφιγκτήρα, βελόνα Angiocath ή Seldinger, οδηγό σύρμα, βρόγχο σύλληψης μήκους 240cm, χειρουργικό νυστέρι μιας χρήσης, ψαλίδι από ανοξείδωτο ατσάλι, 4 γάζες 4.0’’ Χ 4.0’’, 4 παροχετευτικούς σπόγγους 2.0’’ Χ 2.0’’ και μία αιμοστατική λαβίδα. Να μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς ενδοσκόπηση | ΝΑΙ
61 | Σετ ανταλλακτικού καθετήρα γαστροστομίας με ενσωματωμένο μπαλόνι, διαμέτρου 14, 18, 20, 22 ή 24fr, από διάφανη ή αδιαφανή (κατ΄ επιλογήν) σιλικόνη υψηλής ποιότητας, για άμεση τοποθέτηση χωρίς τη χρήση ενδοσκοπίου. Ο σωλήνας σίτισης να φέρει εξωτερική διαγράμμιση ανά 2cm για την εκτίμηση βάθους, ενσωματωμένη κεφαλή σίτισης 2 δρόμων για σίτιση και χορήγηση φαρμάκων, μπαλόνι σταθεροποίησης των 20ml ανθεκτικό στο pH του στομάχου και ανατομικά πέλματα σιλικόνης για την καθήλωση του στο δέρμα. Το σετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ασφαλή στερέωσή του στο τοίχωμα του στομάχου (χωρίς ραφές στο δέρμα) συμπεριλαμβανομένων 2 προγεμισμένων συρίγγων των 10ml για την διάταση του μπαλονιού καθώς και υδατοδιαλυτού λιπαντικού gel. | ΝΑΙ
62 | Σετ αντικατάστασης γαστροστομίας τύπου μπαλονιού τριών δρόμων. Κάθε σετ να περιέχει: καθετήρα διάφανης σιλικόνης με ενισχυμένο μπαλόνι εγγυημένης παραμονής άνω των τριών μηνών, γάζες 10cm X 10 cm, σύριγγα 3ml για την πλήρωση του μπαλονιού και σύριγγα 60ml. Να διατίθενται σε διάφορες διαμέτρους 12-14-16-18-20-24-28fr και ευθύ ή κεκκαμένο καθετήρα, κανονικού ή χαμηλού προφίλ – | ΝΑΙ
63 | Σετ ενδοσκοπικού ρινονηστιδικού καθετήρα σίτισης, αποτελούμενο από: | ΝΑΙ
| Ακτινοσκιερό καθετήρα σίτισης (Through The Channel) από πολυβυνιχλωρίδιο υψηλής ευκαμψίας και αντοχής διαμέτρου 8 ή 10fr, μήκους 240cm, με πολλαπλές πλευρικές παροχετευτικές οπές, αντάπτορα σίτισης τύπου «Υ» με τάπες φραγής και εξωτερική διαγράμμιση για επιβεβαίωση βάθους | ΝΑΙ
| - Προτοποθετημένο ομοαξονικό οδηγό σύρμα stainless steel με εξωτερική επικάλυψη Teflon, διαμέτρου 0.035΄΄, μήκους 260cm, με εύκαμπτο ατραυματικό άκρο | ΝΑΙ
| - ρινικό σωλήνα μεταφοράς από στοματική σε ρινική κοιλοτητα, μήκους 50cm | ΝΑΙ
| Να διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία, συμβατός με κανάλι εργασίας ενδοσκοπίου 3.2 ή 3.7mm αναλόγως της διαμέτρου του καθετήρα. | ΝΑΙ
64 | Καθετήρας-μπαλόνι διπλού αυλού διαστολής οισοφάγου-πυλωρού-εντέρου, υψηλής πίεσης, τριών σταδίων διαστολής μέσω ενδοσκοπίου (TTC), με ενσωματωμένο συρμάτινο οδηγό 0.035΄΄, μήκους 300cm, με σύστημα κλειδώματος wire-lock, φέροντα καθετήρα από Νitinol kink-resistant διαμέτρου 7 ή 8fr, μήκους 180 ή 240cm, με εύκαμπτο ατραυματικό άκρο για εύκολη δίοδο σε δύσκολες στενώσεις και ειδικό σχεδιασμό που επιτρέπει την ταχεία διαστολή και αποπλήρωση του μπαλονιού. To μπαλόνι να φέρει δύο έντονα ακτινοσκιερούς δακτυλίους από πλατίνα στα άκρα του για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό, να διαθέτει προλίπανση και να είναι κατασκευασμένο από διαφανές υλικό P.E.T. FLEX ιδιαίτερα ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη ακτινική δύναμη, η αντοχή και η απόλυτη ακρίβεια κατά την σταδιακή διαστολή. Να διατίθεται στα ακόλουθα μεγέθη, διατεινόμενο σε τρία διαδοχικά στάδια: | ΝΑΙ
| • Διάμετρος μπαλονιού 8-9-10mm, μήκος 5.5 ή 8cm (psi pressure 60-90-120) | ΝΑΙ
| • Διάμετρος μπαλονιού 10-11-12mm, μήκος 5.5 ή 8cm (psi pressure 30-60-90) | ΝΑΙ
| • Διάμετρος μπαλονιού 12-13.5-15mm, μήκος 5.5 ή 8cm (psi pressure 30-60-90) | ΝΑΙ
| • Διάμετρος μπαλονιού 15-16.5-18mm, μήκος 5.5 ή 8cm (psi pressure 30-60-90) | ΝΑΙ
| • Διάμετρος μπαλονιού 18-19-20mm, μήκος 5.5 ή 8cm (psi pressure 30-60-90) | ΝΑΙ
| Να διατίθεται σε ειδική φωσφορίζουσα προστατευτική συσκευασία, με ενσωματωμένη ετικέτα αναγραφής του μεγέθους του και των συνιστώμενων πιέσεων διάτασης και να απαιτεί ελάχιστο εύρος καναλιού 2.8mm. | ΝΑΙ
65 | Μπαλόνι διαστολής πεπτικού μίας χρήσης, τριών (3) διαδοχικών διαμέτρων, το σύστημα να είναι συμβατό με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-τύπου Rx. Να διατίθεται με προφορτωμένο ή και με ενσωματωμένο οδηγό σύρμα. Να είναι κατασκευασμένο από μαλακό, παχύ υλικό pebax και ολισθηρή επικάλυψη mediglide.Το μπαλόνι να διαθέτει δύο ακτινοσκοπικούς δείκτες και στρογγυλεμένα άκρα, ώστε να επιτρέπει την ενδοσκοπική και ακτινοσκοπική παρακολούθηση της διαστολής. Να είναι εγκεκριμένο για διαστολή οισοφάγου, πυλωρού, εντέρου και σφιγκτηροπλαστική φύματος Vater διαμέσου ενδοσκοπίου. Να διατίθεται με διάμετρο μπαλονιού ως εξής: 6-7-8mm, 8-9-10mm, 10-11-12mm, 12-13.5-15mm, 15-16.5-18mm, 18-19-20mm, μήκος μπαλονιού 3cm,5,5cm και 8cm, διάμετρο καθετήρα 6 & 7,5Fr και να είναι συμβατό με κανάλι εργασίας 2,8mm & 3,7 mm. Να έχει μήκος καθετήρα 180cm και 240cm. | ΝΑΙ
66 | Συσκευή διαστολής-φωσφορίζον μανόμετρο υψηλής ευκρίνειας, πολλαπλών χρήσεων, με μηχανισμό εμβόλου μεταβλητής πίεσης και κουμπί ασφαλείας, για ακριβή και ταχεία διαστολή, αποσυμπίεση και παρακολούθηση της πίεσης του μπαλονιού, χωρητικότητας 60cc, με ενσωματωμένο συνδετικό σωλήνα και στρόφιγγα τριπλής ροής. Να διαθέτει αναλογική οθόνη βαθμονομημένη σε δύο κλίμακες: 1. ατμόσφαιρες (14 atm max), 2. λίμπρες ανά τετραγωνική ίντσα (220psi max). Να διατίθεται με ενσωματωμένο πίνακα αναγραφής της συνιστώμενης πίεσης για όλα τα μεγέθη μπαλονιών. | ΝΑΙ
67 | Καθετήρας διαστολικός αχαλασίας οισοφάγου, αεροδιαστολής, με τέσσερα ακτινοσκιερά σημάδια (δύο στο άκρο και δύο στο μέσο του μπαλονιού). Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη διαμέτρου μπαλονιού 30, 35, 40 mm, μήκος μπαλονιού 10cm, καθετήρα 14Fr. Η συσκευασία του μπαλονιού να περιέχει super stiff 0.038 οδηγό σύρμα για την προώθησή του. | ΝΑΙ
68 | Ειδικό σύστημα αεροδιαστολής για αχαλασία με ενσωματωμένο μανόμετρο ακριβούς μέτρησης της πίεσης. | ΝΑΙ
69 | Μεταλλικές ενδοπροθέσεις οισοφάγου από nitinol, χωρίς επικάλυψη, με δυνατότητα απελευθέρωσής τους, εγγύς ή άπω μέσω ράμματος. Η ενδοπροθέσεις να διαθέτουν ενδοσκοπικό δείκτη στον καθετήρα τους ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτησή τους ενδοσκοπικά και επιπλέον νήμα στα άκρα τους ώστε να παρέχει δυνατότητα μετακίνησης ή αφαίρεσής τους .Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη μήκους (7, 10, 12, 15 cm) και διαμέτρους 18mm ή 23mm, με καθετήρα εισαγωγής 15Fr που καταλήγει σε 10 Fr και με δύο ακτινοσκιερούς δείκτες | ΝΑΙ
70 | Μεταλλική ενδοπρόσθεση οισοφάγου με μερική επικάλυψη, αυτοδιατεινόμενη, εύκαμπτη, πυκνού πλέγματος NITINOL, με τέσσερις (4) ακτινοσκιερούς δείκτες από πλατίνα σε κάθε άκρο για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό, υψηλή ακτινική δύναμη και διπλή μερική επικάλυψη σιλικόνης εσωτερικά και εσωτερικά. Να διαθέτει εσωτερική διάμετρο κυρίως σώματος 20mm, διαπλατυσμένα ατραυματικά άκρα (flares) διαμέτρου 25mm ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της μετανάστευσης και να διατίθεται σε μήκη των 8, 10, 12.5 ή 15cm. | ΝΑΙ
| Στο εγγύς άκρο της ενδοπρόσθεσης να υπάρχει ενσωματωμένο σιλικονούχο νήμα υψηλής αντοχής (lasso loop), για επανατοποθέτηση της ενδοπρόσθεσης αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Να διατίθεται προτοποθετημένη σε εύχρηστο σετ εισαγωγής διαμέτρου 8mm, μήκους 80cm, καθοδηγούμενο πάνω από οδηγό σύρμα 0.035¨, με ενσωματωμένη εργονομική λαβή τύπου "πιστόλι" με ένδειξη ασφαλείας point of no return, που επιτρέπει την απόλυτα ελεγχόμενη και ακριβή τοποθέτηση, ενώ παρέχει την δυνατότητα σύλληψης και επανατοποθέτησης της ενδοπρόσθεσης σε βαθμό 60%. | ΝΑΙ
| Να μπορεί να σαρωθεί με ασφάλεια σε στατικό μαγνητικό πεδίο μικρότερο ή ίσο με 3.0 Τesla. | ΝΑΙ
71 | Μεταλλική αυτοδιατεινόμενη ενδοπρόθεση οισοφάγου μερικώς επικαλυμμένη εσωτερικά από Permalume η οποία να είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένα πυκνά σύρματα νιτινόλης πλήρως ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI. Nα έχει ακάλυπτα άκρα με σταδιακά αυξανόμενη διάμετρο και ράμμα μετακίνησής της. | ΝΑΙ
| Ο καθετήρας της, τύπου Unistep plus σταδιακής απελευθέρωσης, να έχει διάμετρο έως 18.5Fr, να διαθέτει κίτρινη ζώνη και να παρέχει δυνατότητα επανασύγκλισης έως 75% με ένδειξη στην λαβή και 4 ακτινοσκοπικούς δείκτες τοποθέτησης. Να διαθέτει έγκριση CE για τοποθέτηση σε κακοήθεις στενώσεις οισοφάγου και να διατίθεται σε μήκη 10, 12, 15cm με αντίστοιχη επικάλυψη 7, 9, 12cm και διαμέτρους 18mm ή 23mm.Τα άκρα ενδοπρόθεσης να είναι αντίστοιχα για το εγγύς 28mm/23mm και το άπω 28mm/23mm | ΝΑΙ
72 | Μεταλλικές ενδοπροθέσεις οισοφάγου από nitinol, με εξωτερική επικάλυψη πολυουρεθάνης και ειδικό μηχανισμό τοποθέτησής του με δυνατότητα απελευθέρωσής τους, εγγύς ή άπω μέσω ράμματος. Η ενδοπρόθεση να διαθέτει ενδοσκοπικό δείκτη στον καθετήρα της ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτησή της ενδοσκοπικά και επιπλέον νήμα στα άκρα του ώστε να παρέχει δυνατότητα μετακίνησης ή αφαίρεσής της. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη μήκους 10, 12, 15cm με αντίστοιχη επικάλυψη 7, 9, 12 cm και διαμέτρους 18mm ή 23mm, με καθετήρα εισαγωγής 15Fr που καταλήγει σε 10 Fr και με τέσσερις ακτινοσκιερούς δείκτες | ΝΑΙ
73 | Μεταλλική ενδοπρόσθεση οισοφάγου με πλήρη επικάλυψη (με δυνατότητα αφαίρεσης εντός 8 εβδομάδων), αυτοδιατεινόμενη, εύκαμπτη, πυκνού πλέγματος NITINOL, με τέσσερις (4) ακτινοσκιερούς δείκτες από πλατίνα σε κάθε άκρο για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό, υψηλή ακτινική δύναμη και πλήρη διπλή επικάλυψη σιλικόνης εσωτερικά και εσωτερικά. Να διαθέτει εσωτερική διάμετρο κυρίως σώματος 18 ή 20mm, διαπλατυσμένα ατραυματικά άκρα διαμέτρου 23 ή 25mm ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της μετανάστευσης και να διατίθεται σε μήκη των 8, 10, ή 12cm. Στο εγγύς και στο άπω άκρο της ενδοπρόσθεσης να υπάρχει ενσωματωμένο σιλικονούχο νήμα υψηλής αντοχής (lasso loop), για επανατοποθέτηση και αφαίρεση της ενδοπρόσθεσης αν αυτό κριθεί αναγκαίο. | ΝΑΙ
| Να διατίθεται προτοποθετημένη σε εύχρηστο σετ εισαγωγής διαμέτρου 8mm, μήκους 80cm, καθοδηγούμενο πάνω από οδηγό σύρμα 0.035¨, με ενσωματωμένη εργονομική λαβή τύπου "πιστόλι" με ένδειξη ασφαλείας point of no return, που επιτρέπει την απόλυτα ελεγχόμενη και ακριβή τοποθέτηση, ενώ παρέχει την δυνατότητα σύλληψης και επανατοποθέτησης της ενδοπρόσθεσης σε βαθμό 60%. | ΝΑΙ
| Να μπορεί να σαρωθεί με ασφάλεια σε στατικό μαγνητικό πεδίο μικρότερο ή ίσο με 3.0 Τesla. | ΝΑΙ
74 | Μεταλλική αυτοδιατεινόμενη πλήρως επικαλυμμένη ενδοπρόθεση οισοφάγου η οποία να είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένα πυκνά σύρματα νιτινόλης και άκρα με σταδιακά αυξανόμενη διάμετρο, να έχει ακτινοσκοπική εικόνα πλήρους μήκους και να είναι συμβατή με MRI. Να διαθέτει πλήρη εσωτερική επικάλυψη από Permalume, να διαθέτει ράμμα αφαίρεσης της, και ο καθετήρας της, Unistep plus σταδιακής απελευθέρωσης, να έχει διάμετρο έως 18.5Fr, να διαθέτει κίτρινη ζώνη για ενδοσκοπική παρακολούθηση ,να παρέχει δυνατότητα επανασύγκλισης έως 75% με ένδειξη στην λαβή και 4 ακτινοσκοπικούς δείκτες τοποθέτησης. Η ενδοπρόθεση να διαθέτει έγκριση CE για τοποθέτηση σε κακοήθεις και καλοήθεις στενώσεις οισοφάγου και να μπορεί να αφαιρεθεί έως 8 εβδομάδες από την τοποθέτησή της .Να διατίθεται σε μήκη 10, 12, 15cm και διαμέτρους 18mm ή 23mm. Τα άκρα της ενδοπρόσθεσης να είναι αντίστοιχα για το εγγύς 28mm/25mm και το άπω 28mm/23mm | ΝΑΙ
75 | Μεταλλική ενδοπρόσθεση παχέος εντέρου χωρίς επικάλυψη, αυτοδιατεινόμενη, με υψηλή ακτινική δύναμη, ιδιαίτερα εύκαμπτη ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα σε δύσκολες ανατομίες, πυκνού πλέγματος NITINOL, με διαπλατυσμένα ατραυματικά άκρα ειδικού σχεδιασμού (looped ends) με πολλαπλές κορώνες, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος διάτρησης ή μετατόπισης. Να διαθέτει τέσσερις ακτινοσκιερούς δείκτες από πλατίνα σε κάθε άκρο για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό, διάμετρο κυρίως σώματος 25mm, διάμετρο διαπλατυσμένων άκρων (flares) 30mm και να διατίθεται σε μήκη των 6, 8 ή 10cm. | ΝΑΙ
| Να είναι προτοποθετημένη σε εύχρηστο σετ εισαγωγής με φέροντα καθετήρα ενισχυμένου εσωτερικού πλέγματος Flexor Kink-resistant διαμέτρου 10fr, καθοδηγούμενο πάνω από οδηγό σύρμα 0.035΄΄, με ενσωματωμένη εργονομική λαβή τύπου " πιστόλι" με ένδειξη ασφαλείας point of no return που επιτρέπει την απόλυτα ελεγχόμενη και ακριβή τοποθέτηση, ενώ παρέχει την δυνατότητα σύλληψης και επανατοποθέτησης της ενδοπρόσθεσης αν αυτό κριθεί αναγκαίο σε βαθμό 60%. | ΝΑΙ
76 | Μεταλλική ενδοπρόσθεση δωδεκαδακτύλου χωρίς επικάλυψη, αυτοδιατεινόμενη, με υψηλή ακτινική δύναμη, ιδιαίτερα εύκαμπτη ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα σε δύσκολες ανατομίες, πυκνού πλέγματος NITINOL, με διαπλατυσμένα ατραυματικά άκρα ειδικού σχεδιασμού (looped ends) με πολλαπλές κορώνες, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος διάτρησης ή μετατόπισης. Να διαθέτει τέσσερις ακτινοσκιερούς δείκτες από πλατίνα σε κάθε άκρο για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό, διάμετρο κυρίως σώματος 22mm, διάμετρο διαπλατυσμένων άκρων (flares) 27mm και να διατίθεται σε μήκη των 6, 9 ή 12cm. | ΝΑΙ
| Να είναι προτοποθετημένη σε εύχρηστο σετ εισαγωγής με φέροντα καθετήρα ενισχυμένου εσωτερικού πλέγματος Flexor Kink-resistant διαμέτρου 10fr, καθοδηγούμενο πάνω από οδηγό σύρμα 0.035΄΄, με ενσωματωμένη εργονομική λαβή τύπου "" πιστόλι" με ένδειξη ασφαλείας point of no return, που επιτρέπει την απόλυτα ελεγχόμενη και ακριβή τοποθέτηση, ενώ παρέχει την δυνατότητα σύλληψης και επανατοποθέτησης της ενδοπρόσθεσης αν αυτό κριθεί αναγκαίο σε βαθμό 60%. | ΝΑΙ
77 | Μεταλλικές αυτοδιατεινόμενες ενδοπροθέσεις από nitinol για δωδεκαδάκτυλο και παχύ έντερο με σχεδιασμό πυκνού πλήρως ακτινοσκιερού πλέγματος. Να προωθούνται επί οδηγού σύρματος και διαμέσου ενδοσκοπίου, ο καθετήρας τους να είναι τύπου Unistep plus σταδιακής απελευθέρωσης και να διαθέτουν σύστημα απελευθέρωσης με τρείς ακτινοσκιερούς δείκτες για την τοποθέτησή τους και δυνατότητα επανατοποθέτησής τους μέχρι και 70%. Να έχουν εσωτερική διάμετρο στο εγγύς τμήμα 27mm και 30mm και στο υπόλοιπο τμήμα 22mm και 25mm. Να διατίθενται σε μήκη 6, 9 και 12cm με μήκος καθετήρα 135cm και 230cm, διαμέτρου 10Fr σε όλο το μήκος του συμβατό με κανάλι γαστροσκοπίου και κολονοσκοπίου 3,7mm. | ΝΑΙ
78 | Σετ ενδοσκοπικής εκτομής βλεννογόνου πολλαπλών δακτυλίων DUETTE EMR για χρήση στην ανώτερη γαστρεντερική οδό, αποτελούμενο από: | ΝΑΙ
| • απολινωτή έξι προτοποθετημένων δακτυλίων από φυσικό ελαστικό latex για την παρασκευή ψευδοπολύποδα, | ΝΑΙ
| • εξαγωνικό, ηλεκτροχειρουργικό μονοπολικό μαλακό βρόγχο ενδοσκοπικής εκτομής μεγέθους 1.5Χ2.5cm από πλεκτό σύρμα memory multifilament για βέλτιστη μνήμη-επαναφορά στο αρχικό του σχήμα, με φέροντα καθετήρα 5 ή 7fr (συμβατό με κανάλι εργασίας 2.8 και 3.7mm αντίστοιχα), μήκους 240cm και ενσωματωμένη διαβαθμισμένη λαβή χειρισμού τύπου three-ring. | ΝΑΙ
| Να διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία, συμβατό με κανάλι εργασίας 2.8 ή 3.7mm. | ΝΑΙ
| Eύκαμπτη βελόνα κυτταρολογικής βιοψίας ενδοσκοπικού υπέρηχουECHOTIP HIGH DEFINITION EUS FNA 19, 22, 25G μιας χρήσης, για δειγματοληψία από υποβλεννογόνιες γαστροεντερικές αλλοιώσεις μέσω καναλιού εργασίας ενδοσκοπίου υπερήχων. | ΝΑΙ
| Να διαθέτει εύκαμπτο φέροντα καθετήρα για εύκολη προσέγγιση και παρακέντηση με ακρίβεια ακόμη και σε δύσκολες ανατομίες, διαμέτρου 5.2fr, μεταβλητού - πλήρως ρυθμιζόμενου μήκους 138-142cm μέσω ενσωματωμένου στη λαβή χειροκοχλία για συμβατότητα με όλα τα χρησιμοποιούμενα ενδοσκόπια υπερήχων. | ΝΑΙ
| Να διαθέτει ενσωματωμένη εργονομική ανατομική λαβή χειρισμού για καλύτερο έλεγχο, ασφάλεια και σταθερότητα κατά την χρήση, με ενσωματωμένο-αφαιρούμενο στειλεό νιτινόλης - nitinol μεγάλης ευκαμψίας και χειροκοχλία ασφαλείας για πλήρως ρυθμιζόμενη προέκταση και κλείδωμα της βελόνας από 0 έως και 8cm για ασφαλή βιοψία. Στη βάση της λαβής χειρισμού να υπάρχει μεταλλικός σύνδεσμος (metal luer lock), ώστε να προσαρμόζεται και να ασφαλίζει στο κανάλι εργασίας του ενδοσκοπίου. | ΝΑΙ
| Η βελόνα να διαθέτει λοξοτομημένο άκρο (beveled tip) για ατραυματική διείσδυση και μεγάλη αντοχή για πολλαπλές παρακεντήσεις και να είναι κατασκευασμένη από ειδικά επεξεργασμένο ανοξείδωτο ατσάλι, με ειδικά σχεδιασμένο ηχογενές άκρο υπερυψηλής ευκρίνειας με 1440 ηχογενή σημεία για εξαιρετική απεικόνιση κατά την διάρκεια υπερήχων, με άκρο ball tip. | ΝΑΙ
| Να διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία του ενός τεμαχίου στην οποία να περιλαμβάνεται επίσης ειδική σύριγγα αρνητικής πίεσης 10ml με διπλό έμβολο ασφαλείας και ενσωματωμένη στρόφιγγα για αυτόματη αναρρόφηση. | ΝΑΙ
| Να είναι συμβατή για χρήση με ελάχιστο εύρος καναλιού εργασίας 2.0mm | ΝΑΙ
79 | Βελόνα κυτταρολογικής βιοψίας ενδοσκοπικού υπερήχου κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου-χρωμίου. Να διαθέτει ηχογενείς δακτυλίους στο άκρο της για βέλτιστη υπερηχοτομογραφική εντόπιση. Το μήκος της βελόνας και το μήκους του θηκαριού να είναι πλήρως ρυθμιζόμενα μέσω δύο ανεξάρτητων κομβίων. Η βελόνα να διατίθεται σε διαμέτρους 19, 22 και 25G με διάμετρο θηκαριού 1.83mm, 1.65mm & 1.52mm αντίστοιχα. Να διαθέτει μια διαβαθμισμένη σύριγγα 20 cc & στρόφιγγα μονής κατεύθυνσης | ΝΑΙ
80 | Εύκαμπτη βελόνα ιστολογικής βιοψίας ενδοσκοπικού υπέρηχου ECHOTIP HIGH DEFINITION FNB 19, 20, 22, 25G από ανοξείδωτο ατσάλι, με λοξοτομημένο άκρο-beveled tip για ατραυματική διείσδυδη και ειδική εγκοπή-παγίδα (core trap) για λήψη ιστοτεμαχίου 2.9mm, προοριζόμενη για βιοψία υποβλεννογόνιων βλαβών, μαζών του μεσοθωρακίου, λεμφαδένων και ενδοπεριτοναικών μαζών εντός ή πλησίον της γαστρεντερικής οδού. | ΝΑΙ
| Φέρων καθετήρας μεγάλης ευκαμψίας για ευχερή πρόσβαση σε δύσκολα προσβάσιμες ανατομικά βλάβες, διαμέτρου 5.2 ή 7.95fr, ρυμιζόμενου μήκους από 137 έως 142cm, μέσω ενσωματωμένου στη λαβή χειροκοχλία-ρυθμιστή ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητα με όλα τα χρησιμοποιούμενα ενδοσκόπια υπερήχων. | ΝΑΙ
| Η βελόνα να διαθέτει λοξοτομημένο άκρο (beveled tip) για ατραυματική διείσδυση και μεγάλη αντοχή για πολλαπλές παρακεντήσεις και να είναι κατασκευασμένη από ειδικά επεξεργασμένο ανοξείδωτο ατσάλι, με ειδικά σχεδιασμένο ηχογενές άκρο υπερυψηλής ευκρίνειας με 1440 ηχογενή σημεία για εξαιρετική απεικόνιση κατά την διάρκεια υπερήχων. | ΝΑΙ
| Nα διαθέτει ενσωματωμένη εργονομική λαβή για βέλτιστο έλεγχο-ασφάλεια και σταθερότητα κατά την χρήση και την προώθηση της βελόνας, αφαιρούμενο στειλεό νιτινόλης (nitinol ReCoil stylet) υψηλής ευκαμψίας με ειδικό σχεδιασμό για εύκολο έλεγχο και περιορισμό του κινδύνου μολύνσεων και ενσωματωμένο χειροκοχλία ασφαλείας (μέσω του οποίου ρυθμίζεται και ασφαλίζει με ακρίβεια η προέκταση της βελόνας από 0 έως 8cm για προστασία και ακρίβεια στη στόχευση. | ΝΑΙ
81 | Βελόνα λήψης κυτταρολογικού και ιστολογικού υλικού υπό ενδοσκοπικό υπέρηχο, διαμέτρου 19G με διάμετρο θηκαριού 1.73mm, κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από νιτινόλη. Το μήκος της βελόνας και το μήκους του θηκαριού να είναι πλήρως ρυθμιζόμενα μέσω δύο ανεξάρτητων κομβίων. Να διαθέτει ηχογενείς δακτυλίους στο άκρο της για βέλτιστη υπερηχοτομογραφική εντόπιση. Να διαθέτει μια διαβαθμισμένη σύριγγα 20 cc & στρόφιγγα μονής κατεύθυνσης. | ΝΑΙ
82 | Ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα ελέγχου της Βατότητας, με διαστάσεις 11mm (διάμετρο) x 26mm (μήκος). Το κυρίως σώμα της κάψουλας έχει σύνθεση από μίγμα βιοδιασπώμενου υλικού και βαρίου ενώ διαθέτει πυρήνα εκπομπής ραδιοκυμάτων. Βιοδιασπάται σταδιακά μετά την πάροδο 30 ωρών εφόσον συναντήσει εμπόδιο κατά την πορεία της μέσα στο λεπτό έντερο, ενώ εντοπίζεται και μέσω ειδικού ανιχνευτή. | ΝΑΙ
83 | Ασύρματη ενδοσκοπική διαγνωστική κάψουλα Λεπτού Εντέρου, με διαστάσεις 11mm (διάμετρο) x 26mm (μήκος). Συνεργάζεται με καταγραφέα δεδομένων πραγματικού χρόνου «real time» χωρίς την χρήση επιπλέον συσκευών. Διαθέτει μία έγχρωμη κάμερα ενδοσκόπιο, τέσσερις (4) πηγές φωτός, έναν ασύρματο πομπό εκπομπής ραδιοκυμάτων και μπαταρίες. Μπορεί να ανίχνευσει αντικείμενο ελάχιστου μεγέθους 0,07mm. Η ανάλυση της εικόνας είναι 320Χ320 pixels. Εκπέμπει σε συχνότητα δύο (2) έως έξι (6) εικόνες ανά δευτερόλεπτο για τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες. Η κάψουλα περιέχεται σε ειδική συσκευασία με ενσωματωμένο μαγνήτη, έτσι ώστε σε περίπτωση αδυναμίας συνεργασίας του ασθενή ή άλλου κωλύματος να μπορεί να επανατοποθετηθεί στην θήκη της μέχρι να χρησιμοποιηθεί εκ νέου. | ΝΑΙ
84 | Ασύρματη ενδοσκοπική διαγνωστική κάψουλα Παχέος Εντέρου με διαστάσεις 11mm (διάμετρο) x 31mm (μήκος). Συνεργάζεται με καταγραφέα δεδομένων πραγματικού χρόνου «real time» και διαθέτει δύο έγχρωμες κάμερες ενδοσκόπια, μία σε κάθε άκρο δώδεκα (12) πηγές φωτός, έναν ασύρματο πομπό εκπομπής ραδιοκυμάτων και μπαταρίες. Εκπέμπει με συχνότητα από τέσσερις (4) εικόνες/frames ανά δευτερόλεπτο έως και τριάντα πέντε (35) εικόνες/frames ανά δευτερόλεπτο και για τουλάχιστον εννέα (9) ώρες. Η κάψουλα να περιέχεται σε ειδική συσκευασία με ενσωματωμένο μαγνήτη, έτσι ώστε σε περίπτωση αδυναμίας συνεργασίας του ασθενή ή άλλου κωλύματος να μπορεί να επανατοποθετηθεί στην θήκη της μέχρι να χρησιμοποιηθεί εκ νέου. | ΝΑΙ
85 | Ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα Πεχαμετρίας, μιας χρήσης, η οποία είναι σχεδιασμένη για την καταγραφή έως και 96 ώρες των παλινδρομήσεων του στομάχου στον οισοφάγο. Συνοδεύεται από ειδικό καθετήρα μιας χρήσεως στερέωσης στον οισοφάγο. | ΝΑΙ
86 | Θηκάρια καθετήρα μανομετρίας υψηλής ανάλυσης κατασκευασμένα απο αντι-αλλεργικό υλικό Latex | ΝΑΙ
87 | Επιστόμια μίας χρήσης από πλαστικό υλικό, με ελαστική ταινία περίδεσης | ΝΑΙ
88 | ΔΙΧΤΥ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΜ Μ.Χ. Ενδοσκοπικό δίχτυ αφαίρεσης ξένων σωμάτων - πολυπόδων μιας χρήσης, περιστρεφόμενο, με πυκνή ύφανση. Διάμετρος ανοίγματος 30 x 60 mm. Καθετήρας μήκους 230 cm και διαμέτρου 2.5mm. Συμβατό με ενδοσκόπια με κανάλι βιοψίας 2,8mm. | ΝΑΙ
89 | ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ. Χ. (AF) Λαβίδες ενδοσκοπικής βιοψίας , αποστειρωμένες, μιας χρήσης, με επικαλυμμένο θηκάρι για μείωση τριβών, με σιαγόνες από ανοξείδωτο ατσάλι με διπλή θύρα και εργονομική λαβή. | ΝΑΙ
| Διατίθενται με ακίδα ή χωρίς και οδοντωτές ή μη σιαγόνες. | ΝΑΙ
| -Διάμετρος καθετήρα: 1,8mm Μήκος: 120cm -Συμβατές με όλους τους τύπους ενδοσκοπίων | ΝΑΙ